<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage"><pkg:part pkg:name="/_rels/.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="word/document.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties" Target="docProps/core.xml"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties" Target="docProps/app.xml"/><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-properties" Target="docProps/custom.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"><pkg:xmlData><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId6" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/fontTable" Target="fontTable.xml"/><Relationship Id="rId5" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/numbering" Target="numbering.xml"/><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme" Target="theme/theme1.xml"/><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/footer" Target="footer1.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings" Target="settings.xml"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles" Target="styles.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/document.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml"><pkg:xmlData><w:document xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml" xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup" xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml" xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14 w15 wp14"><w:body><w:p><w:pPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>一、总体要求</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>投标人必须对“二、技术规格及具体配置”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>如果投标人所报设备为进口设备，因采购单位为教育部门，享受进口科教用品免税，请报设备免税人民币价。（此价格已含外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费、广州市区内运费等所有费用。报价人不需要为最终用户做外贸，外贸公司由最终用户指定）。计算方法为：CIP南方医科大学指定地点 投标人民币价＝免税货物价格+免税货物价格×(报价汇率)元人民币。（免税货物价格×(报价汇率)为外贸公司上述相应服务手续费用，若外贸公司上述相应服务手续费用≤3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>000</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>元人民币，该费用按照3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>000</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>元人民币计算，即此时投标人民币价＝免税货物价格+</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3000</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>元人民币，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>报价汇率按照</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>每个子包中标人民币</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>X元</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>折算，折算方法见下表</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>）。若可以在国内提供现货，应报含税的人民币价格。在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="7513" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="562" w:type="dxa"/><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="4629"/><w:gridCol w:w="2884"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="383" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="4629" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>进口合同货款金额</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="2884" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>报价费率</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblCellMar><w:top

w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="383" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="4629" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>最低代理费（元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="2884" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>3000</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>元</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="383" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="4629" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>X&lt;50万元</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="2884" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>1.10%</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="383" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="4629" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>50≤X&lt;200万元</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="2884" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>1.00%</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="383" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="4629" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>200≤X&lt;500万元</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="2884" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>0.90%</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="383" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="4629" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>500≤X&lt;1000万元</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="2884" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>0.90%</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="383" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="4629" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>X≥1000万元</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="2884" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="nil"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:cs="Arial"/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="20"/><w:szCs w:val="20"/></w:rPr><w:t>0.80%</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:ind w:left="840" w:firstLine="0" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl

w:val="0"/><w:numId w:val="2"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>若可以在国内提供现货，应注明并报含税的人民币价格。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="2"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="2"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:widowControl w:val="0"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:widowControl w:val="0"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:widowControl w:val="0"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:widowControl w:val="0"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:widowControl w:val="0"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblpPr w:leftFromText="180" w:rightFromText="180" w:vertAnchor="text" w:horzAnchor="page" w:tblpX="867" w:tblpY="735"/><w:tblW w:w="10256" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="0" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="28" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="28" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="1050"/><w:gridCol w:w="818"/><w:gridCol w:w="975"/><w:gridCol w:w="1228"/><w:gridCol w:w="431"/><w:gridCol w:w="861"/><w:gridCol w:w="1153"/><w:gridCol w:w="815"/><w:gridCol w:w="935"/><w:gridCol w:w="937"/><w:gridCol w:w="1053"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="28" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="28" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:cantSplit/><w:trHeight w:val="794" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1050" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="8364"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:ind w:right="-58"/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>流水号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="818" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="8364"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:ind w:right="-58"/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="8364"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:ind w:right="-58"/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>（彩页名称）</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="8364"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:ind w:right="-58"/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>品牌/型号规格</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1228" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="8364"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:ind w:right="-58"/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>制造商/产地</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="431" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="8364"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:ind w:right="-58"/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="861" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>免税货物单价（元）</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1153" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:snapToGrid w:val="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>免税货物总价（元</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="815" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="top"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:snapToGrid w:val="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>外贸手续费单价</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="935" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="top"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:snapToGrid w:val="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>外贸手续费总价</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="937" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="top"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:snapToGrid w:val="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价）</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="top"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:snapToGrid w:val="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价）</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0"

w:type="dxa"/><w:left w:w="28" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="28" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:cantSplit/><w:trHeight w:val="1664" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1050" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="818" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>品牌:</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>型号:</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1228" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tcBorders><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="431" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="861" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>￥</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1153" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>￥</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="815" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>￥</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="935" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>￥</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="937" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>￥</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/><w:noWrap w:val="0"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>￥</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="2"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。在合同实行过程中，汇率变化的风险由供货商承担。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="2"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>因特别原因导致本项目无法享受免税的，由采购人与中标人协商解决。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="2"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>▲报价时，请分别报免税货物单价、免税货物总价、外贸手续费单价(计算方法见第7条)、外贸手续费总价（计算方法见第7条)、合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价）、合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价）。关境内供货，无需支付外贸手续费的设备无需填写此表；关境外供货，需支付外贸手续费的设备需填写此表。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLine="0" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>★授权要求：所投设备为进口设备满足以下情况之一的投标人应为制造商或制造商指定的代理商（经销商）或制造商指定的代理商（经销商）的授权供应商。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>投标产品单价在5万元以上的</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>投标单项产品总价在10万元以上的</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>同品牌产品超过10万元以上的</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>▲明确所有设备及零配件的配置清单及配置单价，按照表格要求填写准确的设备规格、品牌、型号、产地、数量及分项报价等信息。合同将严格根据投标文件内容制定，所填写清单内容须与实际到货的品牌型号等信息保持严格一致。投标人须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。若设备与投标文件不符或不完全一致，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>5%</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>缴纳罚款。超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>中标人或其指定境外公司、厂家应及时与外贸代理公司签订外贸合同，自采购人委托外贸代理公司之日起7个工作日内签订，若因中标人原因，原则上不超过20天。递交海关的免税申请在外贸合同签订之日起7个工作日内填写完毕，若因中标人原因，导致外贸合同及免税申请在规定时间内无法完成或完成质量不高，超过时间期限则酌情处罚。双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个工作日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>一份外贸合同免税申请原则上不能拆分为3个以上（不含三个）。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>进口设备原则上不允许异地报关。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="4"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>▲在办理进口设备的免税申请程序中，由于设备价格过高而被海关质疑的，中标人需在</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>个工作日内向学校和海关提供合法</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="Arial"/><w:color w:val="333333"/><w:szCs w:val="21"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="FFFFFF"/></w:rPr><w:t>、</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>合规的支撑性材料和解释说明文件，超过</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>个工作日的或所提供的解释说明文件不能被合理采纳的，则取消合同（含内贸合同与外贸合同以及其他涉及该台设备的协议）中该台设备的采购，因此造成的所有损失均由中标人承担。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>★投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/></w:rPr><w:t>设备采购的最高预算，否则其投标将被否决。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/></w:rPr><w:t>双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>自然</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/></w:rPr><w:t>日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="12"/><w:numPr><w:ilvl w:val="0"/><w:numId w:val="1"/></w:numPr><w:ind w:left="420" w:leftChars="200" w:firstLineChars="0"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>★</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>该采购项目属于政府贴息贷款特殊项目，签订合同后，如采购人无法获得银行贷款审批，采购人可解除该合同，因此给投标人造成的损失，采购人不支付任何</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:fldChar w:fldCharType="begin"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:instrText xml:space="preserve"> HYPERLINK &quot;https://www.64365.com/baike/jjbcj/&quot; \o &quot;经济补偿金&quot; \t &quot;https://www.64365.com/zs/_blank&quot; </w:instrText></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:fldChar w:fldCharType="separate"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>经济损失及经济补偿金</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:fldChar w:fldCharType="end"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>费用。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="255"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:numPr><w:ilvl w:val="255"/><w:numId w:val="0"/></w:numPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>二、技术规格及具体配置</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:蛋白组学分析系统等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>750.000000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/></w:rPr><w:t>（采购进口产品，请报进口免税价）</w:t></w:r><w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/><w:bookmarkEnd w:id="0"/></w:p><w:p><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(流水号带“■”表示为核心产品)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single"

w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>■</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>蛋白组学分析系统(内部流水号32370)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>750.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>750.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p/><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="8854" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="400"/><w:gridCol w:w="587"/><w:gridCol w:w="7867"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7867" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>蛋白组学分析系统(内部流水号32370)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7867" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1 质谱仪</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.1ESI源不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1l-1000l/min.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.2 离子源具有加热功能。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1.3 离子淌度分析器：具备离子淌度功能，离子淌度分辨率≥100，可测定CCS（碰截面积）值 。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.4 四极杆质量范围50-3000 m/z。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>★1.5 飞行时间质量分析器的质量范围：50-20,000 m/z。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1.6 分辨率：在不低于45 Hz扫描速度下，可以保证分辨率达到60000（at 1222m/z）。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.7 内标法质量准确度：≤ 1 ppm。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.8 外标法质量准确度：≤ 2 ppm 。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.9 灵敏度：1pg/uL利血平（m/z 609），S/N&gt;100: 1 RMS。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.10 检测器：5G模拟数字转换器ADC，50 G bit/秒。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1.11 蛋白组学模式扫描速度：MS/MS ≥ 120 Hz</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.12 正常模式扫描速度：MS和MS/MS ≥50 Hz</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.13仪器能同时采集保留时间、离子淌度、质荷比和离子强度信息。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.14 使用离子淌度鸟枪法蛋白质组学分析：200ng Hela细胞酶解标样，60分钟梯度，鉴定蛋白质种类大于5000个。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2 纳流液相色谱仪</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.1 自动进样器进样范围：1–10μL，定量环体积20uL</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.2 自动进样器样品容量：96孔板或2 个超过50 位样品盘</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.3 样品盘控温范围： 低于10℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.4 泵最大压力不低于1000 bar</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5 流速：50–1000 nL/min</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.6 柱温箱控温范围：30- 50℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.7 柱温箱控温准确度： +/- 0.5°C</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3 其它</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.1 整机质保≥3年。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.2 提供≥10人技术培训服务，直至能熟练上机操作。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.3提供符合用户要求的智能读卡器供设备刷卡上机使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:超高分辨率四极杆飞行时间成像质谱系统等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>920.000000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/></w:rPr><w:t>（采购进口产品，请报进口免税价）</w:t></w:r></w:p><w:p><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(流水号带“■”表示为核心产品)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>■</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超高分辨率四极杆飞行时间成像质谱系统(内部流水号32371)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>套</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>920.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>920.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p/><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="8522" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="400"/><w:gridCol w:w="587"/><w:gridCol w:w="7535"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7535" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超高分辨率四极杆飞行时间成像质谱系统(内部流水号32371)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7535" w:type="dxa"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1 质谱部分</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.1 真空系统: 由机械泵构成前级真空系统，由四个以上自带冷风分子涡轮泵构成高真空系统，分别控制四极杆、离子传输通道、碰撞室、TOF管的真空度，软件系统对分子涡轮泵的工作状态自动实时监控。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.2 离子源和质谱真空腔间有隔断，清洗离子源时不必放空真空系统。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.3离子源可加热至500度以上，离子源待机时不消耗氮气。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1.4 离子源传输部分采用锥孔设计。【若使用毛细管接口，建议配备20根毛细管以备三年的耗材】</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1.5 配备解吸电喷雾电离源（DESI Source），离子源与质谱联用可实现对组织切片中的化合物进行成像分析或其他快速的表面分析。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.6 配备基质辅助激光解吸电离源（MALDI）源，可与ESI或DESI源快速切换，激光频率2.5KHz，空间分辨率可达到15μm，成像速度可达到10像素/秒。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.7碰撞室采用分段式四极杆设计，碰撞气采用氩气。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.8 一次校准对MS和MS /MS分析都有效。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.9 四极杆选择质量范围：不小于8000m/z</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1.10 分辨率：流动注射100fmol/ul GFP进入仪器，正离子模式下，m/z 785分辨率大于200,000 FWHM，分辨率不受采样速率影响；负离子模式下，m/z 783分辨率大于200,000 FWHM。【可作为验收指标】</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1.11质量精确度≤200 ppb，动态范围：5个数量级。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.12采样速率：≥10 Hz。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.13 检测器：采用双ADC检测器系统。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2 超高效液相色谱仪</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.1四元超高效梯度系统，最大操作压力不低于15,000 psi。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.2五通道在线脱气机，流动相与针清洗溶液均脱气，样品污染度&lt;0.005% 。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.3流速范围：0.010~2.000 mL/min，递增量为0.001 mL，流速准确度：±1.0%。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.4延迟体积低于500 μL，不随反压变化。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5样品盘：可兼容2 mL样品瓶、96孔板和384孔板，控温范围：4.0 - 40.0℃。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.6进样范围：0.1 - 10.0 uL。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.7柱温箱控温范围：4.0–90.0℃，递增量为0.1℃，准确度为±0.5℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲2.8柱使用追踪：色谱柱有信息管理器，自动记录使用记录。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.9 表面完全惰性材料，省去钝化操作。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3 其它</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.1 整机质保≥5年。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.2 提供≥10人技术培训服务，直至能熟练上机操作。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3.3提供符合用户要求的智能读卡器供设备刷卡上机使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:成像光谱分选型流式细胞仪等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>900.000000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/></w:rPr><w:t>（采购进口产品，请报进口免税价）</w:t></w:r></w:p><w:p><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(流水号带“■”表示为核心产品)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>■</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>成像光谱分选型流式细胞仪(内部流水号32364)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>900.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>900.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p/><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="8486" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="400"/><w:gridCol w:w="587"/><w:gridCol w:w="7499"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7499" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>成像光谱分选型流式细胞仪(内部流水号32364)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7499" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>一、技术参数</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1．配置≥5根固体激光器：488nm，638nm，405nm，561nm， 349nm，至少具备5个独立光斑，要求各激光器彼此独立，无共线重叠干扰，（激光器波长：≤±1%）。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲2．可实现全光谱分选，配置荧光通道检测器≥70个，配置总检测器≥80个，需涵盖FSC、SSC、荧光参数以及图像特征参数的检测。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3．激光光路固化，石英杯激发，无需人工调试校正光路，开机即可使用。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲4．采用固定免调试光路和液路系统，不用每天调试，开机后即可处理样品。光纤化光路收集荧光系统，散射光和荧光信号通过连续反射信号收集系统，先收集长波长能量弱的信号，后收集短波长能量强的信号，确保仪器较高的荧光灵敏度。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲5．发射光无延迟信号处理及电子系统、即时被转换成数字信号，实现图像分析。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6．可实现对任意细胞进行成像，且可结合传统流式散点图进行双重验证单个细胞状态，用于精准圈门。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7．具有≥9个空间图像特征参数，通过可定量的图像参数展示的直方图或点图进行圈门，包括FCS、SSC、偏心率、最大强度、大小、径向力矩、相关度、质心、光损失。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8．要求能够高速荧光成像分选，且成像分选速度≥10000 events/s，能够实现高速实时成像分析和细胞分选。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9．能够通过图像参数进行细胞间相互作用分析，信号通路研究、细胞周期分裂期检测、细胞亚结构分析等。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10．能够实现无标记分选，最大限度减少样本制备流程，分选珍贵、脆弱以及瞬态表达的细胞。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11．分选细胞收集：至少支持两路分选、四路分选、六路分选、索引分选，可支持定量克隆分选系统，将定量细胞定位分选在微孔板（6、24、48、96和384孔）或载玻片等客户自定义收集装置上。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12．具备自动液滴断点监控和堵塞监测系统。液滴分析精度＜1/16，使得细胞在液滴中所处位置的判断更加准确，从而保证分选得率和纯度实现最大化平衡和兼顾。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13．液滴时间延迟：通过红色激光器自动确定、实时监测液滴时间延迟，无需显微镜肉眼观察进行繁琐的人工设定。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14．流动检测池：光胶耦合物镜石英杯。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲15．采用不间断正压压力泵上样方式（非注射泵或真空泵负压上样）设计采集样本。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲16．标配≥10L的鞘液桶和废液桶各一个，能持续进行实验而无需更换鞘液。能自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液流自动监测并有堵塞报警功能。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17．具备完善的智能全程质控系统, 能够自动计算和调整关键的设置参数值，如电压、激光延迟和面积因子，Qr，Br等，保证获得数据的一致性和精确性。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>二、配置要求：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>流式细胞仪主机一台；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>数据处理工作站一套；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>温度控制设备一套；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>空气压缩机一台；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>液晶显示器1台≥34英寸；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>清洗液一桶、鞘液一桶；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>流式管（1000支/箱）一箱；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>质控微球一盒；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>延迟时间设置微球一盒。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>三、其它</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 整机质保≥5年。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2. 提供≥10人技术培训服务，直至能熟练上机操作。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">3. 提供符合用户要求的智能读卡器供设备刷卡上机使用。 </w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:分析型流式细胞仪等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>822.000000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300"

w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/></w:rPr><w:t>（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/><w:lang w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>2、3、4、5的设备为</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/></w:rPr><w:t>进口产品，请报进口免税价）</w:t></w:r></w:p><w:p><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(流水号带“■”表示为核心产品)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="675" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="810" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1134" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="675" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>分析型流式细胞仪(内部流水号32363)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="810" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1134" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>230.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>230.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="675" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光定量PCR仪(内部流水号32375)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="810" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1134" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>39.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>78.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="675" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电转染仪(内部流水号32376)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="810" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1134" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>42.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>84.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="675" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>■</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>分子间相互作用系统(内部流水号32380)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="810" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1134" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>250.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>250.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="675" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超速离心机(内部流水号33087)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="810" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1134" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>90.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1781" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>180.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p/><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="8547" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="400"/><w:gridCol w:w="587"/><w:gridCol w:w="7560"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top

w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7560" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>分析型流式细胞仪(内部流水号32363)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7560" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>配有5根固态激光器：355或375nm、405nm、488nm、561nm、638或640nm激光器， 21参数（19色荧光，SSC和FSC），可长级到20色荧光。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>★激光功率要求：355或375nm≥60mW、405nm≥80mW、488nm≥50mW、561nm≥30mW、638或640nm≥50mW。3，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲荧光灵敏度：FITC≤30MESF，PE≤15MESF。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>光信号收集系统, NA值大于1.3，将更大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>采高效检测器，光电转换效率能够达到数倍于传统高性能光电检测器，提高了灵敏度。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>通用8峰微球检测：相邻峰间明显隔开，产品彩页上有不少于12种染料8峰图，要求各相邻峰间(峰谷)Count为0。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>侧向散射光分辨率：≤80nm。满足外泌体或类似微颗粒分析使用。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲非注射泵上样，实现连续上样。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲上样速度：预设高、中、低三档，用户亦可设定，范围：10ul/min至240ul/min。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>可精确定量，可实现无微球绝对计数。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>支持多种常用样本管： 5 mL (12 x 75 mm) 标准流式管，1.5 mL 和 2 mL 微型离心机样品试管。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>全数字的10的7次方的动态范围，支持比值在10的7次方以内的强信号和弱信号显示在同一张图上。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>支持多色荧光信号共同采集，多参数检测时，信号获取速度（上样速度）达到≥30,000个/秒。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>补偿调节：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>有补偿数据库功能，将曾做过的多色补偿值存于库中，下次实验可以直接调用，不用再新建单标管上样调补偿，省时、省力、省钱。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>支持中英文操作界面，全部采用图形化参数调节。中英文软件，对用户用放，可以自行安装在不同的电脑上，以方便各实验室分析实验数据。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17，</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>配置： 5根固态激光器，19色荧光。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>整机质保≥3年，保修期内，对仪器提供全免费保修。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>售后服响应：2小时内做出响应， 4小时内给出明确解决方案。如需上门维修，24小时内安排工程师到现场维修，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>质保期外，需要购买耗材和配件时按照优惠价格提供。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>软件终生免费升级。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>广州有售后队伍，应用支持3人以上，硬件工程师3人以上。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">23.   提供符合用户要求的智能读卡器供设备上机使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光定量PCR仪(内部流水号32375)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7560" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1．样品容量：≥96x0.2ml</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2．反应体系：1-50µl</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲3．光源：≥五个带有滤光片的LED</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4．检测器：≥五个带有滤光片的光敏二极管</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5. 升降温速度：≥5℃/秒</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6．温控范围：≥4℃-100℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7．温度准确性：≤±0.2℃（90℃时）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8. 温度均一性：≤±0.3℃（10秒内到达90℃）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9. 动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲10. 梯度温控范围≥30℃-100℃；梯度温差范围≥1℃ - 20℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11．激发/发射波长范围≥450-700nm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12．灵敏度：单拷贝基因</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13．动态范围≥10个数量级</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲14．显示：≥8英寸彩色触摸屏且角度可调</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15．数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16．数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17．可独立运行，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18. 通过云平台提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19. 单机仪器无需外接存储设备即可存储≥1000次运行结果</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲20. 根据大型条状LED仪器状态指示灯显示仪器运行状态</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21. 支持无线（WiFi）连接</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22. 配置：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.1 主机一台</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br

w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.2 控制分析软件一个</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.3 数据连接线</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.4 使用说明书</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.5 电脑一台（配置不低于：Win10专业版系统，酷睿四核3.6G/8G内存/128G，1TB硬盘，22英寸以上液晶显示屏）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23. 整机质保≥4年。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">24. 提供符合用户要求的智能读卡器供设备刷卡上机使用。 </w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>电转染仪(内部流水号32376)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7560" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、配合高效率细胞转染液，细胞转染效率≥40%，最高转染效率≥99%；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲2、外源基因直接入核，最快转染GFP≤ 2小时后即可观察蛋白的表达情况；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3、核转染平台简单易用，可预设电转杯转染程序≥50个，无需自行优化和摸索电转条件；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4、配备共享的细胞转染数据库，可提供的细胞转染数据≥650种；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5、针对不同细胞类型提供优化好的操作手册，可提供的操作手册≥150种；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6、可提供原厂配套转染试剂：原代细胞类型≥5种、细胞系≥3种，每种转染试剂盒里面都有pmaxGFP质粒作为阳性对照；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲7、样本通量：1-16个样本/次；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8、单样本转化细胞数量范围：2×104-2×107；单样本转化DNA质粒量：0.2-5ug/个；单样体转化siRNA量：0.04-200pmol/个；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲9、具备多种规格的电转细胞体积，电极杯转化体积≥100u、电极板条转化体积≥20ul，适应不同的细胞转化需求；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10、采用导电聚合物电极，避免实验过程中金属离子对细胞的伤害；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11、可高效转染各种来源和种属的原代神经细胞，且维持其生理功能；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12、采用可折放触摸屏操作节省空间，触摸屏≥5.7英寸；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13、配有USB接口，可与电脑连接进行软件的升级和数据的传送；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14、仪器操作软件可升级，可免费从原厂网站下载更新；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15、电源接口适配国内供电标准，无须转换可直接采用市电工作；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16、具有节能环保设计，最大工作能耗≤150W；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17、优秀的电气安全性能，安全防护级别≥IP20，需提供相关的证明材料；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18、兼容其它电转仪接口，后续可升级或并联其它电转仪达到通量≥96孔，适配高通量细胞转染；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19、配置要求：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19.1 主机1台</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19.2 悬浮细胞模块 1台</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20.整机质保≥3年</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">21.提供符合用户要求的智能读卡器供设备刷卡上机使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>分子间相互作用系统(内部流水号32380)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7560" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment

w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1、检测原理：表面等离子共振原理(SPR)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2、样品上样和注射：全自动，内置自动进样器</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3、独立检测通道≥6个，可独立、并联使用，可同时平行检测至少3种不同样品</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4、样品舱温控范围：≥4-37 ℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5、系统温控是否需要放置于冷室：否，室温下可直接实现</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6、芯片偶联包被方式：内置，无需另置其他仪器</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7、芯片偶联包被自动化程度：全自动，无需设备外手动操作</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8、信号参比：双参比系统，在线空白参比+零浓度参比</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9、在线背景扣除：自动</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10系统流速：≥1-100 μl/min</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11、最小样品进样体积：≤2μl</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12、蛋白偶联消耗：≤0.03-3ug/ Flow cell</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13、在线溶液脱气：自动脱气</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲14、有机溶剂矫正：自动</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15、自动化程度：≥60 h无人监管作业</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16、样品分析时间：2-15 min，视样本情况而定</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17、样品容器类型：同时支持1.5mL道夫管、96孔板（深+浅，U+V）、384孔板（深+浅，U+V）等多种类型</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18、检测折射率范围：≥1.33-1.39</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲19、基线噪声：&lt;0.03 RU (RMS，1RU in SPR=1 pg/mm2=1pm in BLI=1μRIU)</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20、基线漂移：＜0.3 RU/min</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲21、分子量检测限制：无分子量限制（对于有机分子）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22、结合速率常数范围：≥103 – 3 x 109 M-1s-1；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23、解离速率常数范围：≥10-6 – 1 s-1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24、平衡亲和力：≥103 – 1014 M-1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25、具备浓度分析拓展功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>26、具备效价分析拓展功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>27、具备数据整合拓展功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲28、单一独立传感芯片检测，确保数据的稳定性及一致性</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>29、传感器芯片：≥ 18种</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>30、芯片使用重复性：≥100次以上</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>31、软件具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>32、软件数据拟合模型： ≥ 5种</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>33、符合21CFR Part11、GxP要求</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>34、配置：分子间相互作用系统主机1台、用于各种种属来源的抗体捕获Protein A传感芯片1套、适用于-NH2，-SH，-CHO,-OH,-COOH蛋白质偶联的传感芯片1套、氨基偶联试剂盒50次1套、再生试剂盒1套、维护试剂盒2型1套、电脑工作站1台、分析软件1套</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>35.整机质保≥3年</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>36.提供≥10人技术培训服务，直至能熟练上机操作</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">37.提供符合用户要求的智能读卡器供设备刷卡上机使用 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超速离心机(内部流水号33087)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW

w:w="7560" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲最高转速：≥100,000 RPM，主机内置具有模拟和计算离心条件的离心专家软件，无需外接电脑；后期可拓展定角转头最大单次实际离心体积≥1500mL；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>转速控制精度:  ≤± 2 RPM；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲采用≥15英寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>具备中文操作界面，以方便使用；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>接触式不平衡检测及保护，不平衡检测器在转动轴间，具全程监控功能；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>可以使用iPhone手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>仪器主机可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>仪器具备转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check)功能，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速,有效保护电机和转头，并避免危险；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲实际真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值，非高、中、低显示；保证每次实验条件的稳定性、对比性和重复性，并可及时发现真空系统稳定性问题；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%；体积差≥±10mm，做到真正的目视平衡；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 加速/减速选择：≥10档加速/11档减速； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 可存储≥1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> eXPert离心专家软件内置于主机，具备本机进行实验模拟的功能，并可将模拟的离心条件直接下载运行； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>仪器可本机模拟以下实验过程：颗粒沉降运行、速率区带运行、质粒最佳分离运行、RNA最佳/最快沉降运行、替代转头运行；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>要求具备本机进行各种计算的功能，包括：转头减速计算、沉降系数计算、沉降时间计算、浓度计算、折射率计算；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>主机内置化学试剂耐受性数据库，便于离心不同样品时离心管的选择；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 主机内置电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>后期可提供实验室常用15ml(非其他离心体积)高效率离心管（k因子≤81），以缩短离心时间，提高离心效率；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>要求仪器可选配近垂直转头，以在最短时间内得到高纯度的核酸；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>后期可提供无菌无酶同一品牌配套离心管；可配用多种离心管，包括 Opti-seal管、Quick-seal管、锥型管、g-max 管及Ultra-clear管；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲仪器主机和转头均为非代加工产品；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 提供仪器生产厂家（非代理商）售后服务承诺书； </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br

w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>配置：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24.1 主机一台，≥100,000 rpm；主机内置具有模拟和计算离心条件的离心专家软件，无需外接电脑；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24.2 钛合金插入式水平转头1 个：最高转速≥32,000rpm，最大相对离心力≥175,000×g，最大容量≥6×38.5mL，K因子≤204。同时提供15ml的高效率离心管（k因子≤81）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>24.3 钛合金插入式水平转头1 个： 最高转速≥41,000 rpm，最大相对离心力≥288,000×g，最大容量≥6×13.2ml的钛合金水平转头1个（转头k因子≤124），同时提供3.5ml的高离心力管（k因子为≤27）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25. 其它</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25.1 整机质保≥5年。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>25.2</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">提供符合用户要求的智能读卡器供设备刷卡上机使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>子包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>:冷冻台式离心机等</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">      (预算金额</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>966.100000万元)</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/></w:rPr><w:t>（</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/><w:lang w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>1、2、3、4的设备为</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="none"/><w:u w:val="single"/></w:rPr><w:t>进口产品，请报进口免税价）</w:t></w:r></w:p><w:p><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>1、采购清单</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>(流水号带“■”表示为核心产品)</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="7962" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="675"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="810"/><w:gridCol w:w="1134"/><w:gridCol w:w="1781"/><w:gridCol w:w="1781"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>数量</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>计量单位</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>单价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>预算</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/></w:rPr><w:t>总价(万元)</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>冷冻台式离心机(内部流水号32448)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>192.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/><w:b/></w:rPr><w:t>■</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光定量PCR仪(内部流水号32449)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>39.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>390.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>PCR仪(内部流水号32450)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>3.300000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>66.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>二氧化碳培养箱(内部流水号32451)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>6.200000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>124.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc

w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超纯水机(内部流水号32454)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>9.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>45.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>十万分之一天平(内部流水号32455)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>4.700000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>23.500000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光原位杂交分析仪(内部流水号32465)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.800000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>11.600000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="591" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>普通倒置显微镜(内部流水号33089)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="709" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>20</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="993" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>台</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>5.700000</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1559" w:type="dxa"/><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/></w:rPr><w:t>114.000000</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p/><w:p><w:pPr><w:spacing

w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体"/><w:b/></w:rPr><w:t>2、技术参数</w:t></w:r></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblStyle w:val="8"/><w:tblW w:w="8456" w:type="dxa"/><w:tblInd w:w="-57" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblLayout w:type="fixed"/><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="400"/><w:gridCol w:w="587"/><w:gridCol w:w="7469"/></w:tblGrid><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>序号</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>设备名称</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr><w:t>技术参数</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>冷冻台式离心机(内部流水号32448)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.最高转速：≥15,200转/分</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.转速设定精度：1转/分</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲3.最大离心力：≥25,830×g</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.最大离心容量：≥4*400ml</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.驱动系统：无碳刷电机直接驱动</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.可选择启动计时或定速计时模式</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.温度控制范围：从-10 到+40度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.加/减速选择 ：9加速/10减速</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.程序：5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲12安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&amp;转头更换；转头自动识别；电子式不平衡监测；状态自诊断；自动锁盖及内锁装置</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>14.其他性能： RCF设定；可选择显示离心腔温度或样品温度，可同时显示设定参数及实际运行参数；具有语种选择，数字式键盘，直接输入参数及程序编号；可设定程序保护密码，可设定腔门开启保护密码</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15.噪音 ≤ 55 dB</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲16.配置：主机一台</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>TX-400 水平转头一个，吊蓝一套，ClickSeal 防生物污染密封盖一套。4*400ml 最高转速：5000rpm，最高RCF：4696xg；配50ml,15ml适配器各一套；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Fiberlite F21 微量碳纤维角转头一个，48*1.5ml。最高转速：15200rpm，最高RCF：25055xg。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光定量PCR仪(内部流水号32449)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1．样品容量：≥96x0.2ml</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2．反应体系：1-50µl</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲3．光源：≥五个带有滤光片的LED</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4．检测器：≥五个带有滤光片的光敏二极管</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5. 升降温速度：≥5℃/秒</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6．温控范围：≥4℃-100℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7．温度准确性：≤±0.2℃（90℃时）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8. 温度均一性：≤±0.3℃（10秒内到达90℃）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9. 动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲10. 梯度温控范围≥30℃-100℃；梯度温差范围≥1℃ - 20℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11．激发/发射波长范围≥450-700nm</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12．灵敏度：单拷贝基因</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13．动态范围≥10个数量级</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲14．显示：≥8英寸彩色触摸屏且角度可调</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>15．数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>16．数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>17．可独立运行，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>18. 通过云平台提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>19. 单机仪器无需外接存储设备即可存储≥1000次运行结果</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲20. 根据大型条状LED仪器状态指示灯显示仪器运行状态</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>21. 支持无线（WiFi）连接</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22. 配置：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.1 主机一台</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.2 控制分析软件一个</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.3 数据连接线</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.4 使用说明书</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>22.5 电脑一台（配置不低于：Win10专业版系统，酷睿四核3.6G/8G内存/128G，1TB硬盘，22英寸以上液晶显示屏）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>23. 整机质保≥4年。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">24. 提供符合用户要求的智能读卡器供设备刷卡上机使用。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>PCR仪(内部流水号32450)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1.反应模块：≥96孔PCR反应模块；样品容量为:≥96x0.2ml；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.温度范围：4-100°C；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3.样品体积: ≥1-100μL；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.最大升降温速率: ≥4°C/s；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体"

w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5.温度均一性: ≤±0.5°C ；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲6.升降温速度可调控，可同时测试≥8个不同的温度 ；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.温度梯度范围: ≥30-100°C；温度梯度温差范围：≥1-25°C；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.采用触摸屏控制仪器的操作；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9.≥5英寸高分辨率超大彩色液晶显示屏， 可实时显示PCR运行状态，保证实时控制实验过程；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10.PCR仪空闲或运行过程中关闭显示屏，减少耗能；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11.具有独立的孵育程序，方便快速设置连接或酶切等实验的孵育；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12.具有“O”型环设计，防止冷凝水及潮湿对半导体热电元件的腐蚀，提高使用寿命；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.配置：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.1 梯度PCR仪主机1台；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13.2 管支持环1个；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">13.3 电源线及说明书1套。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>二氧化碳培养箱(内部流水号32451)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、体积：≥170升；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2、直热气套式；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3、温度范围：环境温度 +6 °C 至 50 °C，温度偏差 （在 37 °C [± K]）：≤0.3；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4、CO₂ 调节范围：0-20% Vol.CO₂；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5、二氧化碳检测系统：红外式二氧化碳浓度传感器；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6、使用运行过程完全无需耗材，使用经济高效；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7、30 秒开门后：CO₂的恢复时间（在 5%Vol.CO₂ ）[min]：5，温度恢复时间（在 37 °C） [min]：6；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8、安全玻璃制成的密封内门，304不锈钢的无缝内腔和不锈钢的打孔搁板，内表面光滑，易于清洁；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9、采用文丘里原理的CO₂ 气体预混合技术，进气均匀，保证培养样本安全，为培养创造了最佳生长条件；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10、气体通过无菌过滤器进入腔室，该过滤器具有较高的过滤效率，可以过滤微小的颗粒；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11、久经考验的抗污染设计，配备180 °C 干热自动灭菌功能，有效灭菌温度在所有内表面上保持至少两个小时，从而对整个腔室进行灭菌；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12、高效的控制器具有记录器和报警功能，设定参数输入很容易实现，控制器为设置菜单提供密码保护。错误诊断系统生成声音和视觉报警信息；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13、配置：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、主机 1台；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2、电源线 1根；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3、红外探头 1个 ；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">4、水盘 1个。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>超纯水机(内部流水号32454)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign

w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1. 该系统由纯水进水连续生产超纯水。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2. 系统产水水质：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.1 电阻率：18.2 ΜΩ•cm @25℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.2 总有机碳TOC：&lt; 5 ppb（提供超纯水TOC＜5ppb的省级检测机构CANS证书原件）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.3 流速：0 - 2 L/min，可调节</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.4 颗粒(&gt; 0.22 μm)：无粒径超过0.22 μm的颗粒</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.5 微生物：&lt; 0.01 CFU/ml</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.6 超纯水热原含量：&lt; 0.001 EU/ml</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.7 超纯水RNase含量：&lt; 0.5 pg/ml</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2.8 超纯水DNase含量：&lt; 10 pg/ml</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3. 内置大功率185/254双波长紫外灯，使用寿命：&gt;8000小时。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4. 水质检测：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.1 系统拥有二组电阻率检测器，电阻池灵敏常数：0.01 cm-1，温度灵敏度：±0.1℃。可在主控屏上显示（1）进水电导率和温度，（2）超纯水电阻率值和温度。供货随机提供电阻率检验证书原件。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4.2 系统内置TOC检测仪，在线检测超纯水中的TOC，检测精度±1 ppb。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲5. 配置专用无级液位检测仪，适合各种类型储水装置，避免空气进入系统。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲6. 配置两组大容量纯化柱；独有的低镁型填料配方柱子。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7. 取水</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.1 具有与主机分离的独立超纯水远程取水手柄，取水器可调节高度和360°旋转，适合所有的实验器皿取水。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.2 取水手柄有触摸屏，可显示实时水质、水箱液位及维护和故障；可以触屏操作系统循环，设置调节取水速度、定量取水。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7.3 标配1个取水手柄，预留10个以上手柄接口，可根据后期需要增加手柄数量。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8. 控制系统</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲8.1 主机、主控屏与取水手柄通过无线局域网连接。主控屏为8&quot; 触控屏，可远程监控和控制主机、手柄及附属设备（如漏水保护器、水箱消毒模块）的运行。主控屏和取水手柄触屏为均为防尘防水设计，可以戴乳胶手套直接操作。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.2 系统有中文、英文等多种语言操作系统可供选择，可显示出水关键信息包括水质、水温、系统工作状态、水箱液位、流速、消耗品寿命和警告等信息。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.3 系统配置漏水保护器，当侦测到有泄漏时，会切断进水，系统会自动待机，防止漏水进一步扩大，并发出声光报警。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.4 纯化柱、紫外灯、终端滤器、泵等耗材配件均带有RFID芯片，通过主机内置的读取装置识别信息，确保使用安全。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲8.5 具有维修维护签名确认功能，满足数据可靠性和审计追踪的要求。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8.6 系统可记录两年以上用水量及水质资料，有USB接口，可导出详尽且不可修改的水质信息文件。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9. 可提供各类标准所需的3Q认证：IQ（安装确认），OQ（操作确认），PQ（性能确认），以及GMP、GLP环境下的维护程序。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">10. 系统配置要求：主机一台，含主控屏一个，超纯水取水手柄一个，机器运行需要的一套高纯化柱、超纯化柱、紫外灯、0.22 μm终端过滤器。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>十万分之一天平(内部流水号32455)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲1，可读性：0.01/0.1mg；最大称量值： 52/120g；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2，最大称量值重复性(s) ： ±0.02/0.1mg；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3，线性： ±0.05mg/0.2mg；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4，称盘尺寸：≥φ91mm ；</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5，内装PSC（Perfect Self Calibration）全自动校准功能，分析天平自动检测可能影响灵敏度的任何温度变化并自动开始校准。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts

w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6，内装定时校准功能Timer-CAL ，分析天平可以在预先设定的时间自动进行校准。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7，测量过程中可一键式变更响应性、稳定性设置，5种设置等级可供选择，根据用途变更设置让使用更加方便。。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8，支持用户检查天平的功能，选择检查功能，操作界面即显示检查操作步骤，只需按照步骤进行操作，任何人均可轻松进行重复性、四角误差等检查操作。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9，也可进行比重测定。与比重测定器具（选购件）配套可作比重计使用。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲10，配3面自动感应门，平稳而快速的开关玻璃门，开关时间仅为1秒。可选3种开关玻璃门方法，带有自动记忆功能，可自由设置全玻璃门的开关范围，将外部空气影响降至最低，提高作业效率。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11，配非接触传感器，通过非接触传感器和自动感应门，无需接触主机进行操作，便可进行一系列计量作业：开关门、去皮、消除静电、打印，提供一个减少污染风险的良好工作环境。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>12，配可移动式防风内板，提高称量稳定性与响应性，单手可实现轻松的高度调节，通过上下移动适应各种容器和样品，从而提供最佳的使用环境。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13，内置13种高效液相HPLC常用的缓冲溶液配方，无需进行繁琐计算，轻松制备缓冲溶液。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">14，内置样品制备（浓度调节）功能，无需进行繁琐计算，轻松制备所需浓度的标准溶液。 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>荧光原位杂交分析仪(内部流水号32465)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、温度范围：室温加10℃起至最高温度≥75℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2、温度设置 ：20℃ - 75℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3、稳定性≤ ±0.5℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4、温度显示 ≤0.1℃</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5、相对湿度 ≥80%</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6、切片容量 ≥20张</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7、加热效率：从室温升至40℃ 时间≤20 分钟</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>配置：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1、杂交炉1台</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2、 湿盒（带盖）≥1个</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3、吸水纸≥1包</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>4、 载玻片夹 ≥1个</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">5、 洗槽≥ 1个 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr><w:tblPrEx><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideH w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/><w:insideV w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPrEx><w:trPr><w:trHeight w:val="285" w:hRule="atLeast"/></w:trPr><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="400" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="587" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>普通倒置显微镜(内部流水号33089)</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="7469" w:type="dxa"/><w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr><w:p><w:pPr><w:widowControl/><w:jc w:val="left"/><w:textAlignment w:val="center"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:kern w:val="0"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>1  细胞培养专用显微镜</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>3 主机：具有优良的人机工程学设计，底座具有滑动垫，可单手轻松移动显微镜。机身具有防UV涂层，在紫外消毒灯照射下，可避免机身老化变色。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲4  标配宽视野三目镜筒，视场数≥22。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>5 两档分光比例必须为：100:0，0:100，可以完全避免杂散光通过目镜进入镜体影响观察效果。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>6

观察筒采用蝶形设计，可获得不同眼点高度。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>7 观察筒倾角为45°设计，使观察者更加舒适。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>8 照明装置：LED光照明，保证使用寿命不低于20000小时。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>9  物镜：不低于以下指标：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>相衬物镜4X（N.A.≥0.13 ；W.D.≥17mm）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>相衬物镜10X（N.A.≥0.25；W.D.≥8.8mm）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>长工作距离相衬物镜20X（N.A.≥0.4；W.D.≥3.2mm）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>长工作距离相衬物镜40X（N.A.≥0.55；W.D.≥2.2mm）</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>10  目镜：10×，视场直径≥22。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>11  备有可拆装、可旋转30°的超长工作距离聚光镜，N.A.≥0.3，W.D.≥72mm。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>▲12  相衬系统：4X、10X、20X、40X对应同一相衬环，切换物镜时无需更换相衬环即可获得高反差的图像。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t>13  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识。</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">14. 基本配置：  倒置显微镜主机1套；落射照明系统1套； 物镜4X、10X、20X、40X 各1套；必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:cs="宋体"/><w:sz w:val="17"/></w:rPr><w:br w:type="textWrapping"/></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p><w:pPr><w:snapToGrid w:val="0"/><w:spacing w:line="300" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:b/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">三、商务要求 </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:tab/></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>交货方式</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1）、交货地点：南方医科大学。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2）、交货时间：</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>国产设备签订合同后45天内。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>国外采购设备的交货日期：中标人收到设备货款且征免税证明(中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书、中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书等)发证日期后3个月内；</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2.付款方法和条件：</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:ind w:firstLine="420" w:firstLineChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:kern w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:kern w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1、双方签订合同之日起15个工作日内，中标人以非现金形式交纳履约保证金给采购人，按合同总价款的5%汇至采购人账户并提供银行汇款凭据。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:ind w:firstLine="420" w:firstLineChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:kern w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:kern w:val="0"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2、国内采购设备付款方式：采购人收到中标人的履约保证金后，预付中标人合同款项30%，国内采购设备到位且验收合格后30日内，采购人支付国内采购设备剩余70%货款。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="11"/><w:snapToGrid w:val="0"/><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:ind w:firstLine="210" w:firstLineChars="100"/><w:jc w:val="left"/><w:outlineLvl w:val="0"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/><w:lang w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/><w:lang w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>3、国外采购设备付款方式：</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/><w:lang w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/><w:lang w:eastAsia="zh-CN"/></w:rPr><w:t>采购人收到履约保证金后，中标人凭买卖双方盖章的设备采购合同，15个工作日内到中华人民共和国（香港、澳门、台湾地区以外）范围内设立的银行开立与合同中国外采购设备合同金额一致的银行保函（银行保函具体期限由双方按实际情况协商约定，一般不超过一个月）。采购人收到中标人开具的银行保函及盖章正式收据后，15个工作日内向中标人全额支付合同中国外采购设备货款。中标人收到货款后，7个工作日内将货款全额（含外贸代理公司服务费）向采购人指定的外贸代理公司支付，并向采购人提供银行汇款凭据。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:ind w:firstLine="420" w:firstLineChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>外贸代理公司收到设备款及办理好相关免税手续（中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书、中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书等）后7个工作日内，开具100%L/C见提单、中标人或其指定的境外公司或厂家（与采购人指定的外贸代理公司签订外贸合同的合同相对方）所出具的正本发票及装箱单即付。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:ind w:firstLine="420" w:firstLineChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>4、采购人向中标人指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因中标人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由中标人承担相应后果。如因中标人未及时向指定的外贸代理公司交付设备货款，导致设备货期延误或外贸代理公司向采购人主张权利的，采购人受到的损失由中标人承担。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto"/><w:ind w:firstLine="420" w:firstLineChars="200"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:bCs/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>5、自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，经采购人确认后，采购人15个工作日内向中标人无息退还履约保证金（合同款的5%）。中标人逾期交纳履约保证金的，采购人按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3.</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:tab/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>售后服务</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1）、免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于二年（二、技术规格及具体配置要求中另有要求且优于免费质保期期限规定期限的除外），中标人应派出专业维修人员提供免费上门维修服务，设备终身维护，免费质保期自设备验收合格之日起计算。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2）、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内中标人接到采购人的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spa

cing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3）、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>4）、质保期后的服务要求：免费质保期满后，中标人提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取其他任何维护费用（包括但不限于人工费、上门服务费、交通费等）。中标人在质保期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>5）、保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，采购人有权要求中标人无偿更换同一档次货物或同价值的赔偿。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>4. 验收</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>要求</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>1）、中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>2）、中标人完成货物的安装调试和人员的技术培训，采购人确认设备正常运转后，3个月内双方完成验收。验收内容包括但不限于：（1）规格型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3）货物组件及配置；（4）货物功能、性能及各项技术参数指标；（5）品牌；（6）设备标识的名称、产地、生产日期（距开箱日期两年内）</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>3）、验收标准：验收按国家最新的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>4）、采购人所购货物全部通过验收，经采购人确认并出具验收合格证明，视为验收合格。验收合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>5）、采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在当天内签发拒绝收货通知书。中标人应于双方约定时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:line="520" w:lineRule="exact"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"/><w:szCs w:val="21"/></w:rPr><w:t>6）、如中标人对验收结果有异议，可以委托采购人所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由采购人承担。</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/><w:b/><w:szCs w:val="21"/><w:highlight w:val="yellow"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:sectPr><w:footerReference r:id="rId3" w:type="default"/><w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/><w:pgMar w:top="1440" w:right="1800" w:bottom="1440" w:left="1800" w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/><w:cols w:space="425" w:num="1"/><w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/></w:sectPr></w:body></w:document></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml"><pkg:xmlData><Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes"><Template>Normal.dotm</Template><Pages>19</Pages><Words>15511</Words><Characters>18304</Characters><Lines>8</Lines><Paragraphs>2</Paragraphs><TotalTime>1</TotalTime><ScaleCrop>false</ScaleCrop><LinksUpToDate>false</LinksUpToDate><CharactersWithSpaces>18794</CharactersWithSpaces><Application>WPS Office_11.1.0.12763_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA</Application><DocSecurity>0</DocSecurity></Properties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml"><pkg:xmlData><cp:coreProperties xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-06-11T08:57:00Z</dcterms:created><dc:creator>PC</dc:creator><cp:lastModifiedBy>刘静</cp:lastModifiedBy><dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">2022-11-12T00:26:22Z</dcterms:modified><cp:revision>6</cp:revision></cp:coreProperties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-properties+xml"><pkg:xmlData><Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties" xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes"><property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2" name="KSOProductBuildVer"><vt:lpwstr>2052-11.1.0.12763</vt:lpwstr></property><property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3" name="ICV"><vt:lpwstr>F0D91A93E49D4C6AB5CD9F0EB7F05212</vt:lpwstr></property></Properties></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml"><pkg:xmlData><w:fonts xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" mc:Ignorable="w14"><w:font w:name="Times New Roman"><w:panose1 w:val="02020603050405020304"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="roman"/><w:pitch w:val="variable"/><w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008" w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="宋体"><w:panose1 w:val="02010600030101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="00000003" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006" w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Wingdings"><w:panose1 w:val="05000000000000000000"/><w:charset w:val="02"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Arial"><w:panose1 w:val="020B0604020202020204"/><w:charset w:val="01"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="E0002AFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/></w:font><w:font w:name="黑体"><w:panose1 w:val="02010609060101010101"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Courier New"><w:panose1 w:val="02070309020205020404"/><w:charset w:val="01"/><w:family w:val="modern"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="E0002AFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/></w:font><w:font w:name="Symbol"><w:panose1 w:val="05050102010706020507"/><w:charset w:val="02"/><w:family w:val="roman"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Calibri"><w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="E00002FF" w:usb1="4000ACFF" w:usb2="00000001" w:usb3="00000000" w:csb0="2000019F" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="Verdana"><w:panose1 w:val="020B0604030504040204"/><w:charset w:val="00"/><w:family w:val="swiss"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="A10006FF" w:usb1="4000205B" w:usb2="00000010" w:usb3="00000000" w:csb0="2000019F" w:csb1="00000000"/></w:font><w:font w:name="微软雅黑"><w:panose1 w:val="020B0503020204020204"/><w:charset w:val="86"/><w:family w:val="auto"/><w:pitch w:val="default"/><w:sig w:usb0="80000287" w:usb1="280F3C52" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000" w:csb0="0004001F" w:csb1="00000000"/></w:font></w:fonts></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/footer1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.footer+xml"><pkg:xmlData><w:ftr xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"

xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml" xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup" xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml" xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14 w15 wp14"><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="6"/><w:pBdr><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/></w:pBdr><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="6"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>南方医科大学南方医科大学中心实验室科研设备提升更新改造专项2用户需求            第</w:t></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="begin"/></w:r><w:r><w:instrText xml:space="preserve"> PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT </w:instrText></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="separate"/></w:r><w:r><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="end"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>页共</w:t></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="begin"/></w:r><w:r><w:instrText xml:space="preserve"> NUMPAGES   \* MERGEFORMAT </w:instrText></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="separate"/></w:r><w:r><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:fldChar w:fldCharType="end"/></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr><w:t>页</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="6"/></w:pPr></w:p></w:ftr></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/numbering.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.numbering+xml"><pkg:xmlData><w:numbering xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup" xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml" xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14 wp14"><w:abstractNum w:abstractNumId="0"><w:nsid w:val="0CD61F6E"/><w:multiLevelType w:val="multilevel"/><w:tmpl w:val="0CD61F6E"/><w:lvl w:ilvl="0" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%1."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="420" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="1" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%2)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="840" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="2" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%3."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="1260" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="3" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%4."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="1680" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="4" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%5)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="2100" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="5" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%6."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="2520" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="6" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%7."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="2940" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="7" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%8)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="3360" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="8" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%9."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="3780" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl></w:abstractNum><w:abstractNum w:abstractNumId="1"><w:nsid w:val="558F03DF"/><w:multiLevelType w:val="multilevel"/><w:tmpl w:val="558F03DF"/><w:lvl w:ilvl="0" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%1)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="420" w:hanging="420"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:hint="eastAsia"/></w:rPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="1" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%2)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="840" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="2" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%3."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="1260" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="3" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%4."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="1680" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="4" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%5)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="2100" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="5" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%6."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="2520" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="6" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="decimal"/><w:lvlText w:val="%7."/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="2940" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="7" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerLetter"/><w:lvlText w:val="%8)"/><w:lvlJc w:val="left"/><w:pPr><w:ind w:left="3360" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl><w:lvl w:ilvl="8" w:tentative="0"><w:start w:val="1"/><w:numFmt w:val="lowerRoman"/><w:lvlText w:val="%9."/><w:lvlJc w:val="right"/><w:pPr><w:ind w:left="3780" w:hanging="420"/></w:pPr></w:lvl></w:abstractNum><w:num w:numId="1"><w:abstractNumId w:val="0"/></w:num><w:num w:numId="2"><w:abstractNumId w:val="1"/></w:num></w:numbering></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/settings.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.settings+xml"><pkg:xmlData><w:settings xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14"><w:zoom w:percent="78"/><w:embedSystemFonts/><w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/><w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/><w:documentProtection w:enforcement="0"/><w:defaultTabStop w:val="420"/><w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/><w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/><w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="2"/><w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/><w:noPunctuationKerning w:val="1"/><w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/><w:compat><w:spaceForUL/><w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/><w:doNotLeaveBackslashAlone/><w:doNotExpandShiftReturn/><w:adjustLineHeightInTable/><w:useFELayout/><w:compatSetting w:name="compatibilityMode" w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="12"/></w:compat><w:docVars><w:docVar w:name="commondata" w:val="eyJoZGlkIjoiZTM1NTE5NzZkZDNlMWExM2I4YTg3MGYyMWJhYjY4NmIifQ=="/></w:docVars><w:rsids><w:rsidRoot w:val="31D160C5"/><w:rsid w:val="000325D7"/><w:rsid w:val="000452E9"/><w:rsid w:val="000617BC"/><w:rsid w:val="00090668"/><w:rsid w:val="000A4732"/><w:rsid w:val="00102B2D"/><w:rsid w:val="0017420D"/><w:rsid w:val="001D5E7A"/><w:rsid w:val="0026549D"/><w:rsid w:val="002A2405"/><w:rsid w:val="003E2F36"/><w:rsid w:val="00447DE5"/><w:rsid w:val="00457CB4"/><w:rsid w:val="004869A8"/><w:rsid w:val="004F025A"/><w:rsid w:val="005218AB"/><w:rsid w:val="005E2F70"/><w:rsid w:val="00602F71"/><w:rsid w:val="0067796F"/><w:rsid w:val="00694917"/><w:rsid w:val="006D4B1F"/><w:rsid w:val="007515AE"/><w:rsid w:val="007A008A"/><w:rsid w:val="007C655D"/><w:rsid w:val="00804C3C"/><w:rsid w:val="00861CC9"/><w:rsid w:val="008D2CB4"/><w:rsid w:val="00902B9F"/><w:rsid w:val="00907570"/><w:rsid w:val="0093618E"/><w:rsid w:val="009B550A"/><w:rsid w:val="009F29BF"/><w:rsid w:val="00A26DB6"/><w:rsid w:val="00A66E3D"/><w:rsid w:val="00B21625"/><w:rsid w:val="00B76A62"/><w:rsid w:val="00C22905"/><w:rsid w:val="00C55F57"/><w:rsid w:val="00C860A6"/><w:rsid w:val="00CB4045"/><w:rsid w:val="00CD6ECA"/><w:rsid w:val="00E4403F"/><w:rsid w:val="00EA7E0A"/><w:rsid

w:val="00EF5EAC"/><w:rsid w:val="00F570D3"/><w:rsid w:val="00F663E6"/><w:rsid w:val="00FD324C"/><w:rsid w:val="01893E0C"/><w:rsid w:val="02645EDB"/><w:rsid w:val="02922C89"/><w:rsid w:val="02AB2A53"/><w:rsid w:val="03BC7892"/><w:rsid w:val="041453FF"/><w:rsid w:val="050054CE"/><w:rsid w:val="053E049D"/><w:rsid w:val="06712BB6"/><w:rsid w:val="06BA308D"/><w:rsid w:val="06E15368"/><w:rsid w:val="06E65352"/><w:rsid w:val="08915791"/><w:rsid w:val="09A17C56"/><w:rsid w:val="0A465EE9"/><w:rsid w:val="0A933252"/><w:rsid w:val="0BCB27A6"/><w:rsid w:val="0C7658CA"/><w:rsid w:val="0D113093"/><w:rsid w:val="0DAB4BFF"/><w:rsid w:val="0DBB7F10"/><w:rsid w:val="0F8079F5"/><w:rsid w:val="0FAE09D7"/><w:rsid w:val="11050ACA"/><w:rsid w:val="11700165"/><w:rsid w:val="123A27B4"/><w:rsid w:val="12751C80"/><w:rsid w:val="13C83593"/><w:rsid w:val="16A93DAE"/><w:rsid w:val="1816180F"/><w:rsid w:val="186B1B5B"/><w:rsid w:val="189A5F9C"/><w:rsid w:val="191E4DE7"/><w:rsid w:val="19CB3F7F"/><w:rsid w:val="1AB233CD"/><w:rsid w:val="1CC37652"/><w:rsid w:val="1E387924"/><w:rsid w:val="1E8474D2"/><w:rsid w:val="1EA37309"/><w:rsid w:val="1FC83F76"/><w:rsid w:val="1FF14BFE"/><w:rsid w:val="214B42D7"/><w:rsid w:val="21AE22C7"/><w:rsid w:val="21C77963"/><w:rsid w:val="22E5250A"/><w:rsid w:val="233C481F"/><w:rsid w:val="244F13F4"/><w:rsid w:val="24B2466D"/><w:rsid w:val="24B4356E"/><w:rsid w:val="251A4571"/><w:rsid w:val="25DE53DF"/><w:rsid w:val="26BB3CAD"/><w:rsid w:val="28026BE9"/><w:rsid w:val="282835C4"/><w:rsid w:val="295959FF"/><w:rsid w:val="2A503C30"/><w:rsid w:val="2A563933"/><w:rsid w:val="2D0E4B86"/><w:rsid w:val="2DAE1255"/><w:rsid w:val="2E2959A0"/><w:rsid w:val="2EB972B4"/><w:rsid w:val="2FDC79BB"/><w:rsid w:val="30C1553A"/><w:rsid w:val="31B47C77"/><w:rsid w:val="31D160C5"/><w:rsid w:val="3212567B"/><w:rsid w:val="33090930"/><w:rsid w:val="34DB0009"/><w:rsid w:val="35523260"/><w:rsid w:val="356B2D42"/><w:rsid w:val="35717D1D"/><w:rsid w:val="36EB6304"/><w:rsid w:val="39FE4185"/><w:rsid w:val="3A54314F"/><w:rsid w:val="3B2440F7"/><w:rsid w:val="3CEE21BA"/><w:rsid w:val="3D2C1269"/><w:rsid w:val="3D3C55A4"/><w:rsid w:val="3D8D0B9C"/><w:rsid w:val="3DC302C5"/><w:rsid w:val="3EC315A2"/><w:rsid w:val="3ED154CC"/><w:rsid w:val="3F7A2500"/><w:rsid w:val="3F984734"/><w:rsid w:val="40D36F9A"/><w:rsid w:val="42613AF4"/><w:rsid w:val="430B04BA"/><w:rsid w:val="450F2102"/><w:rsid w:val="451C51D3"/><w:rsid w:val="4588349D"/><w:rsid w:val="47D10B05"/><w:rsid w:val="47ED64B3"/><w:rsid w:val="48965ED0"/><w:rsid w:val="490A37EF"/><w:rsid w:val="49575660"/><w:rsid w:val="49CF13D4"/><w:rsid w:val="4C3C1EF9"/><w:rsid w:val="4DA30E74"/><w:rsid w:val="4DF33D78"/><w:rsid w:val="4E537321"/><w:rsid w:val="4E7740AE"/><w:rsid w:val="4EDE5A17"/><w:rsid w:val="50FE070C"/><w:rsid w:val="514E559A"/><w:rsid w:val="52B256B5"/><w:rsid w:val="52DB4C0C"/><w:rsid w:val="52F05B79"/><w:rsid w:val="54D17313"/><w:rsid w:val="56B04601"/><w:rsid w:val="56C65BD3"/><w:rsid w:val="57E97DCB"/><w:rsid w:val="58093C89"/><w:rsid w:val="592D1F39"/><w:rsid w:val="59E824DB"/><w:rsid w:val="5BC14BBB"/><w:rsid w:val="5EDA2CCE"/><w:rsid w:val="617B315E"/><w:rsid w:val="61ED3AF6"/><w:rsid w:val="627E208F"/><w:rsid w:val="633D1DE1"/><w:rsid w:val="635B58F5"/><w:rsid w:val="64A84634"/><w:rsid w:val="65097523"/><w:rsid w:val="650A1380"/><w:rsid w:val="661D059C"/><w:rsid w:val="661F287C"/><w:rsid w:val="6694734B"/><w:rsid w:val="66BC48FC"/><w:rsid w:val="68B34D60"/><w:rsid w:val="693B20E3"/><w:rsid w:val="693B477C"/><w:rsid w:val="69BB3B78"/><w:rsid w:val="6A081F99"/><w:rsid w:val="6A6A2075"/><w:rsid w:val="6AAD4C88"/><w:rsid w:val="6B0B7C00"/><w:rsid w:val="6B413BF7"/><w:rsid w:val="6B932117"/><w:rsid w:val="6C24040B"/><w:rsid w:val="6C4C04D0"/><w:rsid w:val="6E3000AA"/><w:rsid w:val="6E714F69"/><w:rsid w:val="6F6D2C38"/><w:rsid w:val="70C20D61"/><w:rsid w:val="71E35433"/><w:rsid w:val="729650DA"/><w:rsid w:val="72AC1CC9"/><w:rsid w:val="772D1DCF"/><w:rsid w:val="786D5A56"/><w:rsid w:val="788672A6"/><w:rsid w:val="793A6280"/><w:rsid w:val="7A8E3810"/><w:rsid w:val="7B1B5C3E"/><w:rsid w:val="7B233E8C"/><w:rsid w:val="7DE71E07"/><w:rsid w:val="7FA70CFF"/></w:rsids><m:mathPr><m:mathFont m:val="Cambria Math"/><m:brkBin m:val="before"/><m:brkBinSub m:val="--"/><m:smallFrac m:val="0"/><m:dispDef/><m:lMargin m:val="0"/><m:rMargin m:val="0"/><m:defJc m:val="centerGroup"/><m:wrapIndent m:val="1440"/><m:intLim m:val="subSup"/><m:naryLim m:val="undOvr"/></m:mathPr><w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/><w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2" w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4" w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink" w:followedHyperlink="followedHyperlink"/><w:doNotIncludeSubdocsInStats/></w:settings></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/styles.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml"><pkg:xmlData><w:styles xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main" xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData" mc:Ignorable="w14"><w:docDefaults><w:rPrDefault><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/></w:rPr></w:rPrDefault><w:pPrDefault/></w:docDefaults><w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1" w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0"><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Normal"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="9" w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="9" w:semiHidden="0" w:name="heading 2"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 7"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 8"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index 9"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 7"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 8"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toc 9"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Normal Indent"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="footnote text"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="annotation text"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="header"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="footer"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="index heading"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="table of figures"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="envelope address"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="envelope return"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="footnote reference"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="annotation reference"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="line number"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="page number"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="endnote reference"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="endnote text"/><w:lsdException

w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="table of authorities"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="macro"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="toa heading"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Bullet 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Number 5"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Title"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Closing"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Signature"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="1" w:name="Default Paragraph Font"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text Indent"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="List Continue 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Message Header"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Salutation"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Date"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text First Indent"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text First Indent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Note Heading"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text Indent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Body Text Indent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Block Text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Hyperlink"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="FollowedHyperlink"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Strong"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Document Map"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Plain Text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="E-mail Signature"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Normal (Web)"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Acronym"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Address"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Cite"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Code"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Definition"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Keyboard"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Preformatted"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Sample"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Typewriter"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="HTML Variable"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="99" w:name="Normal Table"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="annotation subject"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Simple 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Simple 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Simple 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Classic 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Classic 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Classic 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Classic 4"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Colorful 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Colorful 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Colorful 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 4"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Columns 5"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 4"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 5"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 6"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 7"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Grid 8"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 4"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 5"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 6"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 7"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table List 8"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table 3D effects 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table 3D effects 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table 3D effects 3"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Contemporary"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Elegant"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Professional"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Subtle 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Subtle 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Web 1"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Web 2"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Web 3"/><w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Balloon Text"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0" w:name="Table Grid"/><w:lsdException w:uiPriority="0" w:name="Table Theme"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0"

w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 1"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 2"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 3"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 4"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 5"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0" w:name="Light Shading Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0" w:name="Light List Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0" w:name="Light Grid Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0" w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 1 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0" w:name="Medium List 2 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0" w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0" w:name="Dark List Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Shading Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0" w:name="Colorful List Accent 6"/><w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0" w:name="Colorful Grid Accent 6"/></w:latentStyles><w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1"><w:name w:val="Normal"/><w:next w:val="2"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:pPr><w:widowControl w:val="0"/><w:jc w:val="both"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="21"/><w:szCs w:val="24"/><w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidi="ar-SA"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="2"><w:name w:val="heading 1"/><w:basedOn w:val="1"/><w:next w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="9"/><w:pPr><w:keepNext/><w:keepLines/><w:spacing w:line="576" w:lineRule="auto"/><w:outlineLvl w:val="0"/></w:pPr><w:rPr><w:b/><w:kern w:val="44"/><w:sz w:val="44"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="3"><w:name w:val="heading 2"/><w:basedOn w:val="1"/><w:next w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="9"/><w:pPr><w:keepNext/><w:keepLines/><w:spacing w:line="413" w:lineRule="auto"/><w:outlineLvl w:val="1"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" w:eastAsia="黑体"/><w:b/><w:sz w:val="32"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="9"><w:name w:val="Default

Paragraph Font"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="1"/></w:style><w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="8"><w:name w:val="Normal Table"/><w:semiHidden/><w:unhideWhenUsed/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="99"/><w:tblPr><w:tblCellMar><w:top w:w="0" w:type="dxa"/><w:left w:w="108" w:type="dxa"/><w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/><w:right w:w="108" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="4"><w:name w:val="annotation text"/><w:basedOn w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:pPr><w:jc w:val="left"/></w:pPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="5"><w:name w:val="Balloon Text"/><w:basedOn w:val="1"/><w:link w:val="13"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="6"><w:name w:val="footer"/><w:basedOn w:val="1"/><w:link w:val="14"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="99"/><w:pPr><w:tabs><w:tab w:val="center" w:pos="4153"/><w:tab w:val="right" w:pos="8306"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:styleId="7"><w:name w:val="header"/><w:basedOn w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:pPr><w:pBdr><w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/></w:pBdr><w:tabs><w:tab w:val="center" w:pos="4153"/><w:tab w:val="right" w:pos="8306"/></w:tabs><w:snapToGrid w:val="0"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:rPr><w:sz w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:styleId="10"><w:name w:val="page number"/><w:basedOn w:val="9"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/></w:style><w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="11"><w:name w:val="Char"/><w:basedOn w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:pPr><w:widowControl/><w:spacing w:line="400" w:lineRule="exact"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Verdana" w:hAnsi="Verdana"/><w:kern w:val="0"/><w:szCs w:val="20"/><w:lang w:eastAsia="en-US"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="12"><w:name w:val="列出段落1"/><w:basedOn w:val="1"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="34"/><w:pPr><w:ind w:firstLine="420" w:firstLineChars="200"/></w:pPr></w:style><w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="13"><w:name w:val="批注框文本 Char"/><w:basedOn w:val="9"/><w:link w:val="5"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="0"/><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style><w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="14"><w:name w:val="页脚 Char"/><w:basedOn w:val="9"/><w:link w:val="6"/><w:qFormat/><w:uiPriority w:val="99"/><w:rPr><w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorEastAsia" w:cstheme="minorBidi"/><w:kern w:val="2"/><w:sz w:val="18"/><w:szCs w:val="18"/></w:rPr></w:style></w:styles></pkg:xmlData></pkg:part><pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml"><pkg:xmlData><a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" name="Office 主题"><a:themeElements><a:clrScheme name="Office"><a:dk1><a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/></a:dk1><a:lt1><a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/></a:lt1><a:dk2><a:srgbClr val="44546A"/></a:dk2><a:lt2><a:srgbClr val="E7E6E6"/></a:lt2><a:accent1><a:srgbClr val="5B9BD5"/></a:accent1><a:accent2><a:srgbClr val="ED7D31"/></a:accent2><a:accent3><a:srgbClr val="A5A5A5"/></a:accent3><a:accent4><a:srgbClr val="FFC000"/></a:accent4><a:accent5><a:srgbClr val="4472C4"/></a:accent5><a:accent6><a:srgbClr val="70AD47"/></a:accent6><a:hlink><a:srgbClr val="0563C1"/></a:hlink><a:folHlink><a:srgbClr val="954F72"/></a:folHlink></a:clrScheme><a:fontScheme name="Office"><a:majorFont><a:latin typeface="Calibri Light"/><a:ea typeface=""/><a:cs typeface=""/><a:font script="Jpan" typeface="ＭＳ ゴシック"/><a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/><a:font script="Hans" typeface="宋体"/><a:font script="Hant" typeface="新細明體"/><a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/><a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/><a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/><a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/><a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/><a:font script="Knda" typeface="Tunga"/><a:font script="Guru" typeface="Raavi"/><a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/><a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/><a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/><a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/><a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/><a:font script="Deva" typeface="Mangal"/><a:font script="Telu" typeface="Gautami"/><a:font script="Taml" typeface="Latha"/><a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/><a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/><a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/><a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/><a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/><a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/><a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/><a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/><a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/></a:majorFont><a:minorFont><a:latin typeface="Calibri"/><a:ea typeface=""/><a:cs typeface=""/><a:font script="Jpan" typeface="ＭＳ 明朝"/><a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/><a:font script="Hans" typeface="宋体"/><a:font script="Hant" typeface="新細明體"/><a:font script="Arab" typeface="Arial"/><a:font script="Hebr" typeface="Arial"/><a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/><a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/><a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/><a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/><a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/><a:font script="Knda" typeface="Tunga"/><a:font script="Guru" typeface="Raavi"/><a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/><a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/><a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/><a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/><a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/><a:font script="Deva" typeface="Mangal"/><a:font script="Telu" typeface="Gautami"/><a:font script="Taml" typeface="Latha"/><a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/><a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/><a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/><a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/><a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/><a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/><a:font script="Viet" typeface="Arial"/><a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/><a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/></a:minorFont></a:fontScheme><a:fmtScheme name="Office"><a:fillStyleLst><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="110000"/><a:satMod val="105000"/><a:tint val="67000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="105000"/><a:satMod val="103000"/><a:tint val="73000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="105000"/><a:satMod val="109000"/><a:tint val="81000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:satMod val="103000"/><a:lumMod val="102000"/><a:tint val="94000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:satMod val="110000"/><a:lumMod val="100000"/><a:shade val="100000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:lumMod val="99000"/><a:satMod val="120000"/><a:shade val="78000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill></a:fillStyleLst><a:lnStyleLst><a:ln w="6350" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln><a:ln w="12700" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln><a:ln w="19050" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr"><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:prstDash val="solid"/><a:miter lim="800000"/></a:ln></a:lnStyleLst><a:effectStyleLst><a:effectStyle><a:effectLst/></a:effectStyle><a:effectStyle><a:effectLst/></a:effectStyle><a:effectStyle><a:effectLst><a:outerShdw blurRad="57150" dist="19050" dir="5400000" algn="ctr" rotWithShape="0"><a:srgbClr val="000000"><a:alpha val="63000"/></a:srgbClr></a:outerShdw></a:effectLst></a:effectStyle></a:effectStyleLst><a:bgFillStyleLst><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"/></a:solidFill><a:solidFill><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="95000"/><a:satMod val="170000"/></a:schemeClr></a:solidFill><a:gradFill rotWithShape="1"><a:gsLst><a:gs pos="0"><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="93000"/><a:satMod val="150000"/><a:shade val="98000"/><a:lumMod val="102000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="50000"><a:schemeClr val="phClr"><a:tint val="98000"/><a:satMod val="130000"/><a:shade val="90000"/><a:lumMod val="103000"/></a:schemeClr></a:gs><a:gs pos="100000"><a:schemeClr val="phClr"><a:shade val="63000"/><a:satMod val="120000"/></a:schemeClr></a:gs></a:gsLst><a:lin ang="5400000" scaled="0"/></a:gradFill></a:bgFillStyleLst></a:fmtScheme></a:themeElements><a:objectDefaults/></a:theme></pkg:xmlData></pkg:part></pkg:package>