- 二、技术规格及具体配置

子包1:基因测序仪等      (预算金额238.00万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基因测序仪(内部流水号32307) | 1 | 台 | 238.00 | 238.00 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基因测序仪(内部流水号32307) | ▲1、24泳道毛细管的全自动电泳系统，精度：片段分析分辨率＜0.15bp。 2、至少有2种不同长度的毛细管，分别支持片段分析和序列分析。 3、导热系统设计：动态温度控制从20℃到68℃，满足DNA片段分析时对温度控制的严格要求。 4、电泳电压：最高电压不低于20kV。 5、激光光源：寿命不少于5年、波长505nm, 固态激光激发源——采用标准电源供电，无需散热。 6、具有多色荧光分析能力：可支持检测不少于8种不同的荧光染料。 ▲7、单次可容纳4块样品板，支持样品盘规格：96孔（普通板或快速板）或384孔样品盘，也可使用8联管（标准管或快速管）。 8、以POP4胶进行法医常用短串联重复序列（STR）分型为例，平均一次电泳运行时间不超过30分钟，24泳道设备每天可以处理不低于1000个样品。 9、可以追踪关键消耗品数据并记录管理信息。 10、测序长度：选择合适的胶，检测长度不低于850bp。 11、可进行大规模SNP的系列研究，24小时可进行3万个SNP分析。 12、操作模式：自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预。 ▲13、标配最新版本法医专用分析软件和数据收集软件：法医专用分析软件为人类个人识别和亲权鉴定所设计的自动基因型分析软件，优化DNA数据分析流程，提高分析可靠性和效率，降低分析所耗用的时间。 14、可以选配其他二级分析软件，包括但不限于序列分析软件，支持质量检查、变异分析、峰扫描、微卫星分析和二代测序确认等分析。 15、支持自动光谱校准功能。 16、支持远程故障排除功能，支持快速解决问题。 17、制造商能够提供专门用于法医现场检材的不少于25个基因座的常染色体STR 试剂盒。 ▲18、质量保证期：安装验收后24个月。为保障产品质量，售后服务由制造商直接负责，须提供制造商出具的针对此项目的代理商授权书和售后服务承诺书原件。 19、装机套件：配缓冲液、POP4胶、甲酰胺、1套毛细管阵列组、仪器标准化试剂等装机耗材。 20.配置清单：24道测序仪主机1台，数据收集软件最新版本1份，法医专用分析软件最新版本1份，电脑1台（电脑配置不低于：intel i7处理器；操作系统Windows10Professional；16GB内存；硬盘2个，500GB、7200RPM SATA 3.0GB/s及8MB数据高速缓存；显示器1台，21寸，1920x1080分辨率），遗传分析仪安装包1份，POP4（384）胶5盒，阳极缓冲液5盒，阴极缓冲液5盒，36cm×24道毛细管1套，LIZ600分子量内标1袋，法医现场检材专用常染色体STR试剂盒（25个以上基因座）1盒。 |

子包2:超低温冰箱等      (预算金额103.20万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱(内部流水号32328) | 1 | 台 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | 组织脱水机(内部流水号32330) | 1 | 台 | 52.00 | 52.00 |
| 3 | 组织包埋机(内部流水号32331) | 1 | 台 | 16.00 | 16.00 |
| 4 | 生物显微镜(内部流水号32333) | 1 | 台 | 9.90 | 9.90 |
| 5 | 病理组织切片储存柜(内部流水号32334) | 1 | 套 | 9.80 | 9.80 |
| 6 | 高压灭菌锅(内部流水号32336) | 1 | 台 | 7.50 | 7.50 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱(内部流水号32328) | 1.▲内部容积： 680升以上，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个 2.外部尺寸约(mm)（ H x D x W）：不小于1980 x 980 x 860 3.▲压缩机:2台550W以上工业级高效压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。 4.工作温度:-50℃∽-86℃ 5.工作电压:208-240V宽工作电压范围,可实现延时启动 6.箱体结构：粉末涂层外壁，镀锌钢涂层内壁或不锈钢内壁；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重90Kg以上 7.▲整机内置8个以上温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行，并有助于故障原因的快速判断 8.四扇以上聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩 9.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不高于260分钟 10.压缩机在空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 22 分钟 11.电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果 12.5英寸以上触摸屏，可监控冰箱的运行温度及报警情况，还可访问设置和运行参数。 13.具有屏幕防水设计 14.冷凝器面积约300×450mm 15.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便外门30-60秒内再次单手轻松开启. 16.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫 |
| 2 | 组织脱水机(内部流水号32330) | ▲1.可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行 ▲2.双脱水缸可独立运行，并具有各自的温度、压力和搅拌器开/关设置，支持小样本快速脱水 ，时长≤ 3.5小时。 3.试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个；试剂瓶容量≥3.88L; 4.试剂瓶具备半透明设计，内置彩色编码且耐受试剂标签 5.试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计 ▲6.试剂瓶具备防溢出设计 7.石蜡熔化时长≤ 3.5小时 8.试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭 ▲9.设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备2个以上液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。 10.具备声音提示及确认功能，以安全提示试剂瓶与连接点准确对接 ▲11.具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸1个以上。 12.脱水缸底部滤网设计 13.包埋盒样品篮采用不锈钢材质和内置弹簧设计 14.提供双色样品篮夹并印有条形码，以实现特定样品篮与特定程序链接 15.石蜡缸：≥4个，蜡缸容量 ≥ 3.9L; 蜡缸温度：50℃~71℃。蜡缸间需气流相同，压力相同。 16.脱水缸温度范围35~85℃，其中石蜡58~85℃，脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃ 17.脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。 18.具备试剂管理系统（RMS），可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理 19.液滴收集盘容量>3.88L 20.访问级别≥5级 21.中文彩色LCD触摸屏，且可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载 22.具备智能错误处理功能，以保护样本 23.可自由配置程序数 ≥ 20个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序以上。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。脱水程序可至少含10种试剂和3个石蜡脱水步骤。每个步骤设置时间:0-5999分钟，延迟时间≥ 1000小时。 24.包埋盒样品篮内置双色二维码卡片 25.具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统。 26.具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡 27.清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。 28.具备两个以上外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警 29.具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能 |
| 3 | 组织包埋机(内部流水号32331) | 1、 石蜡出口控制夹可旋转，高度可调 2、 石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹 3、 旋钮调节石蜡的流量 ▲4、工作台面可供预热超过20个包埋盒模子 5、 预热的废蜡槽可拆卸 6、 石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围是：50℃-75℃，调节精度不高于1℃ ▲7、 热台温度范围：50℃-75℃，调节精度不高于1℃ 8、LED照明系统 9、5寸以上LCD触摸屏，支持戴手套操作 ▲10、 石蜡槽≥4升 11、 包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸 12、 排蜡系统可避免石蜡在工作台面上聚集 13、 镊子孔支持弯头镊子和修蜡刀 14、 加热的镊子左右都可以取出 15、 预热槽和冷台在同一水平线上 16、全金属外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁 17、扶手高度>14mm，宽度>47mm 18、冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度，并可在最长30分钟内冷却60个以上包埋盒模子 |
| 4 | 生物显微镜(内部流水号32333) | 1显微镜主体 1.1光学系统：无限远光学系统； 1.2调焦：通过载物台上下移动实现调焦，载物台行程约30mm； 1.3照明：12V100W以上卤素灯，内置NCB11、ND8、ND32滤光片和散射片； 1.4▲主机内置复眼光学透镜，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明； 1.5图像拍摄按钮：眼睛无需离开目镜，只需按下图像拍摄按钮即可获取图像； 1.6▲目镜筒：不低于三目镜筒，100/0，20/80，0/100； 1.7载物台：陶瓷涂层表面，载物台手柄为定位式，高度和扭矩可调，带双切片夹； 2物镜 2.1物镜转换器：六孔物镜转换器； 2.2物镜螺纹口径：不大于Ø25mm； 2.3▲平场消色差物镜： 4X（数值孔径≥0.10，工作距离≥30.00 mm） 10X（数值孔径≥0.25，工作距离≥10.5 mm） 20X（数值孔径≥0.40，工作距离≥1.20 mm） 40X（数值孔径≥0.65，工作距离≥0.56 mm） 100X（数值孔径≥1.25，工作距离≥0.20mm，油镜） 3数码拍照系统 3.1必须与显微镜同一品牌； 3.2图像传感器：彩色CMOS图像传感器； 3.3拍照像素：2800 × 2000以上，总像素550万以上； 3.4动态预览速度：不少于15fps/2880 × 2048，30fps/1440 × 1024； 3.5接口：不低于USB3.0； 3.6 0.55X C型接口； 4图像分析处理软件：拍照及录像图像采集，图像处理功能，形态学分析及测量功能。 5电脑1台，配置不低于：i5CPU/8GB内存/1T硬盘/集显/DVD刻录/24英寸IPS显示器/WIN 10系统。 |
| 5 | 病理组织切片储存柜(内部流水号32334) | 1、12组蜡块柜，带底座，材质：加厚优质冷轧钢板 2、结构：分体结构，5层抽屉 3、规格：不小于1520mm（高）*515mm（宽）*480mm（深），存放标准蜡块不少于15600个（一组4节），底座为不锈钢材质，钢板厚度不少于0.8mm 4、12组切片柜，带底座，材质：加厚优质冷轧钢板 5、结构：分体结构，不少于9层抽屉 6、规格：1520mm（高）*515mm（宽）*480mm（深），存放标准切片不少于54000个（多抽切片柜，一组4节），底座为不锈钢材质，钢板厚度不少于0.8mm |
| 6 | 高压灭菌锅(内部流水号32336) | 1、使用环境温度：5-35℃ 2、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构） 3、装备冷却风扇 4、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度达135℃以上，可以作为蛋白改质之用，能设定通常的灭菌、培养基和液体的灭菌、培养基的溶解 5、数码式操作控制面板 6、槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测 7、设有压力盖开启保护锁。 8、搭载定时开始和预热功能 9、灭菌器内腔采用3mm厚以上不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。 10、排气阀：全开放用和慢开放用各一个，辅助排气一个 11、温度控制、显示精度：0.1℃以上；使用温度范围：45-135℃，45-80℃（预热温度）45-60℃（保温工程）65-100℃（溶解工程）105-135℃（灭菌工程） 12、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。 13、排气阀：全开放用和慢开放用各1个以上，辅助排气1个以上 14、 其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支） 15、 冷却风扇：轴流风扇马达 16、 加热器：220V，2000W以上，2个以上 17、控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示 18、定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分 19、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，手动操作模式 20、包含以下功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、程序锁功能、警报发生记录功能、时间积算显示、时间显示、操作音ON/OFF设定功能 21、安全装置：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器）、冷却水箱异常警告、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、压力安全阀（0.26MPa）， 22、外形尺寸：约W700ХD750ХH1000mm 23、罐内有效尺寸：约450ХH550mm 24、罐体有效容积：85L以上 25、本体重量：约145kg 26、电源规格：AC220V，18.5A 以上 27、附属品：提篮2个,蒸汽接收杯1个，冷却水壶1个，加热器挡板1个，过滤器1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片 |

子包3:诊断型声导抗仪等      (预算金额355.50万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断型声导抗仪(内部流水号32303) | 1 | 台 | 18.00 | 18.00 |  |
| 2 | 诊断型听力计(内部流水号32304) | 1 | 台 | 8.00 | 8.00 |  |
| 3 | 肌电图诱发电位仪(内部流水号32306) | 1 | 台 | 48.50 | 48.500000 |  |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪(内部流水号32308) | 1 | 台 | 77.00 | 77.00 |  |
| 5 | 多人共揽显微镜(内部流水号32327) | 1 | 台 | 62.00 | 62.00 |  |
| 6 | 生物显微镜(内部流水号32338) | 1 | 台 | 16.00 | 16.00 |  |
| 7 | 顶空进样器(内部流水号32345) | 1 | 台 | 26.00 | 26.00 |  |
| 8 | 离子色谱仪(内部流水号32346) | 1 | 台 | 55.00 | 55.00 |  |
| 9 | 紫外可见近红外分光光度计(内部流水号32347) | 1 | 台 | 45.00 | 45.00 |  |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 诊断型声导抗仪(内部流水号32303) | ▲1.在探头密封不严的情况下可自动补偿，完成测试。 2.自适应泵速设计 3.鼓室压：探头音频率：226HZ，1000HZ,探头音强度：≧85dB SP，增益控制：AGC 4.气压：控制：自动，最大＋400～－600daPa，安全恒定：-750 daPa 和+550 daPa 5.声顺值范围：226Hz: 0.1-8.0ml;1000Hz: 0.1-15ml 6.咽鼓管测试：完整鼓膜，穿孔鼓膜 7.声反射功能： 自动声反射测试： 2个以上独立的用户设置测试程序 自动搜索声反射阈值 同侧和对侧自由混合 手动声反射测试： 手动控制所有激励电平 可以重做部分自动测试的结果 反射衰减： 手动控制，持续时间≧10秒，同侧或对侧激励。 8.对侧耳机： 单侧气导耳机或插入式耳机 9.电平步进：1或5dB。 10.内存：主机内存可存储双耳的测试结果≥50000个 11.接口：USB、HDMI(可外接投影仪或液晶电视) ▲12.独立的脉冲音刺激声，消除声学伪迹 13.声反射频率与强度 同侧声反射频率：500HZ-4KHZ 噪音激励：WN/HP/LP 最大强度：110dbHL 对侧声反射频率：125-8000HZ（单侧气导耳机）、250-4000HZ（插入式耳机） 噪音激励：WN/HP/LP 最大强度：120dbHL 以上 14.探测系统 从诊断型模式转换到筛查型模式，软件自动默认最后使用的探测然后转换成为最接近的校准值。 15.气导听阈测试（125－8000Hz共≧11个频点、电平-10－120dBHL） 16.信号发放：触控式按键，静音信号发射/中断开关。 17.显示屏幕≥10英寸，可随意调节角度。 18.具有儿童模式。 19.全中文操作界面 20.可通过USB外接打印机A4纸打印测试报告 ▲21.免费提供2年维保 |
| 2 | 诊断型听力计(内部流水号32304) | 1. TFT彩色显示屏4寸以上；全屏幕显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息 ▲2.给声方式：触摸式静音给声 3.刺激方式：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率 ▲4.内置授话器 5.具备气导、骨导测试、Autotest自动听阈测试、ABLB双耳响度平衡测试、Stenger伪聋测试； 6.换能器（耳机）：DD45气导耳机，B71骨导耳机，B81骨导耳机； 7.测试信号：纯音、啭音、脉冲音；啭音：5Hz 正弦波 ，±5%调制 8.掩蔽信号：白噪音和窄带掩蔽噪声 9.频率范围：气导125～8000Hz，骨导250～8000Hz 10.范围：气导：-10 - 120dBHL，步进：1、2、5dB。骨导：-10 – 80dB 步进：1、2、5dB。 11. ≥400个患者信息及数据，可通过USB数据接口上传下载；可在设备上随时查看历史测试结果。 12.通过USB接口直接连接打印机输出测试结果或连接电脑打印 13.多种供电方式可选：直流适配器供电；电池供电；USB端口供电（充电宝、电脑） 14.主机面板按键有蓝左红右颜色区分，全中文测试界面 15.可单机独立操作或电脑控制操作测试 16. 2个以上USB电脑接口，数据可上传下载，可外接标准电脑键盘 17.配原装便携包 18.重量≤1.4Kg 19.免费提供2年维保 |
| 3 | 肌电图诱发电位仪(内部流水号32306) | 1、功能： ▲1)肌电图：定量肌电图；单纤维肌电图；静息电位，运动单元电位；干扰相，大力收缩及频谱分析； 2)神经传导（NCS）：运动及感觉神经传导速度；F波、H反射、瞬目反射、重频刺激；自主神经系统功能测（SSR）；冲激； 3)听觉诱发电位：中、长潜伏期；40Hz反应；脑干听觉反应； 4)视觉诱发电位：眼罩视觉诱发、棋盘格翻转视觉诱发； 5)体感诱发电位：上肢体感诱发电位、下肢体感诱发电位、脊髓诱发电位； 6）P300事件相关电位； 7）组合感觉指数（CSI）。 2、主要技术指标： 2.1、放大器： 1)放大器：≥4通道，每通道有标准DIN通用圆型插孔和1.5TPC标准插孔； 2)连接方式：USB2.0数字化接口或更优方式； 3)输入阻抗≥1000MΩ； 4)共模抑制比≥123dB； 5)采样率：≥45kHz； 6)灵敏度：0.01μV - 100mV/D； 7) A/D转换：≥24位； 8)低切滤波：1～5kHz，16档或以上可调； 9)高切滤波：30～10kHz，13档或以上可调。 2.2、电刺激器： 1)数字化刺激频率设置； 2)恒流电刺激器，刺激量强度范围宽于或等于：0～100mA； 3)刺激强度：可预置多种强度上限，最高调整精度≤0.01mA。控制面板和刺激探头均可调整刺激强度。刺激强度数值自动储存至每条波形； 4) 带遥控电刺激探头：通过滚轮及按键，可设置刺激强度、刺激启动/停止，带刺激量LED显示。 2.3、听觉刺激器： 1）刺激声类型包括但不限于：滴答音、短音或爆破音； 2）峰值声压电平（pSPL）刺激程度宽于或等于：0～139dB，提供原厂技术参数白皮书并标注该参数； ▲3）普通听力电平（nHL）刺激程度宽于或等于：-31～109dB，提供原厂技术参数白皮书并标注该参数； 4）刺激极性包括但不限于：疏音、密音、交替。 2.4、视觉刺激器： 1)内置图样翻转和闪变刺激器； 2)刺激图样类型包括但不限于：棋盘格、杆状和栅状； 3)标靶可选择：尺寸、位置、颜色、静止和闪烁。 2.5、软件功能要求： 1）具有详细的中文肌肉神经名称，可自行修改设置； ▲2）神经传导（NCS）：可以记录≥100个刺激点：每个刺激点可自动存储最新≥100条原始刺激波形，并与当前波形即时比较,并可在≥100条波形中任意选择医生所要的波形，无需再次刺激病人； 3）神经传导即时左右结果对比面板：可调面板实时显示左右检测结果，并显示正常值参考；可真接点击某参数即显示该参数波形并可直接重新刺激更新结果。 ▲4)肌电图：可一次采集≥12个运动单元电位波形，并可以手动将两个或多个运动单元电位合并，双击后详细分析，每个运动单元电位彩色编码可用不同的颜色表示，提供该功能彩色界面截图； 5）所有检查参数可灵活设置，并可预设多种检查模式进行快速检查，可根据操作人员的需要将多项检查统一设置成一个快速检查项目，做完一项检查后可自动进入下一项已设置好的检查。 6) 录像功能：可将检查全过程以录像的形式保存，为教学、学术交流和科研提供完整的数据。 7) 可任意存储及回放任意一段的肌电图原始波形包括声音，存储量不限，并可在回顾时进行测量。 8)具有临床解剖图解专业指导，通过点选解剖图上的解剖位置，系统就自动提示该位置的神经或肌肉的名字，自动提示对应支配的神经根，并提示可选的检查项目。 9) 报告生成系统：可自动生成中文的图文报告，所做检查测量出的数据或波形不用手动输入，可自动进入报告中，中文报告格式可任意设置。 10) 中文病人数据管理系统软件：全中文操作界面；病人的所有检查项目及报告自动进入管理系统中以病人名及ID号命名的唯一的文件夹中；可在此系统中直接刻录病人数据，且刻录完的数据在病人档案中有所原始记录，方便日后查找；可在此系统软件直接进入该病人的肌电图/诱发电位检查软件系统进行测试。 3、计算机配置： 1) Windows 操作系统，i7 CPU、至少8G内存，2000GB或以上硬盘、DVD刻录； 2) 24寸以上TFT显示器； 4、由仪器生产厂家提供人员培训及售后服务 4.1人员培训 1）由仪器生产厂家做专业的安装培训及相应的售后服务； 2）由厂家技术人员对用户操作人员进行专业的技术基础及实际操作培训。 3）培训内容：仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 4）仪器生产厂家在国内有大型的技术服务支持中心，可供用户参观学习、进行深入培训。 4.2保修及质量保证 1）免费送货上门，免费安装调试合格； 2）质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 3）在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时内答复，并派出维修人员在1-2个工作日内到达用户现场进行维修服务。 5、配置： 1) 计算机系统1台 2) 24英寸液晶显示器1套 3) 软件（含肌电图、神经传导、听觉/视觉/体感/运动诱发电位、CSI组合感觉指数、病人信息管理系统、参考值和报告生成软件）1套 4) 放大器1套 5) 放大器支臂附夹具1套 6) 主机1台 7) 电流刺激手柄1套 8) 声学耳机1副 9) 视诱发刺激器1套 10) 脚踏开关1个 11) 隔离电源1台 12) 台车1台 13) 打印机1台 14) 电极耗材：一次性同芯圆针电极（37mm）25根、、接一次性同芯圆针电极连接线1根、指环电极1根、表面电极1对、地线电极1根、鞍状电极1根、鳄鱼夹型连接线1根、一次性使用电极片50片、盘电极10根、磨砂膏3罐、导电膏3罐。 |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪(内部流水号32308) | 1.热循环采用珀耳帖效应系统，加热冷却方式为半导体。 2.温度范围：4–99.9℃。 ▲3.标配0.2ml×96孔半导体控温的加热模块；可选配0.1ml×96孔、384孔和微流体模块。 4.0.2ml×96孔模块含有6个或6个以上独立的精确数码温控区域，每个区域可独立设置反应温度；实时反映每个独立区域的精确温度。 5.相邻温控区温度差异最多可达5℃，最大温度差异可达25℃； 6.升降温速率≥6.5℃/秒，30分钟内可完成40个循环，并能提供现场验证实验支持。 7.可区分1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%。 8.激发光源为高亮度白光半导体光源，工作寿命>5年。 9.检测系统为低温高分辨CMOS一次成像，实时动态检测，动态显示，96孔同步成像检测仪器支持的所有荧光染料，无逐个扫描时间差。 10.至少可检测6种不同的荧光光谱；单管单次反应可同时检测6种或6种以上不同靶标。 11.能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测。 12.支持ROX或MustangPurple荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差。 13.安装时已校准染料：通道一：FAM,SYBRGreenI；通道二：VIC；通道三：NED,ABY,TAMRA；通道四：JUN,ROX；通道五MustangPurple,Cy5。 14.仪器具有宽广的动态范围，不低于10个对数的线性动态范围。 15.可以直接在仪器内置的电脑操作进行编表操作；支持实时察看实验进程以及最终实验结果查看和分析。 16.仪器具有断电保护功能，可支持断电时间在一小时之内的实验正常恢复。 ▲17. 配有专业的数据分析软件和法医专用软件，对数据进行自动分析及查看。 18.配有电脑1台，配置不低于：intelI7处理器；操作系统Windows10Professional；16GB内存；硬盘2个，500GB、7200RPM SATA 3.0GB/s及8MB数据高速缓存；显示器1台，21寸，1920x1080分辨率； ▲19.质量保证期：安装验收后24个月。为保障产品质量，售后服务由制造商直接负责，需提供制造商授权书和售后服务承诺书原件并加盖制造商公章。 20. 配有装机试剂1套、人类DNA定量试剂盒(400人份，25ul)1盒；男性DNA定量试剂盒(400人份，25ul)1盒。 |
| 5 | 多人共揽显微镜(内部流水号32327) | 1显微镜主体 1.1光学系统：无限远光学系统； 1.2调焦：通过载物台上下移动实现调焦，载物台行程不少于29mm，向上不少于3mm/ 向下不少于26mm； 1.3照明：12V100W卤素灯，内置不限于NCB11、ND8、ND32滤光片和散射片； 1.4▲主机内置“复眼光学透镜”，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明； 1.5图像拍摄一键按钮，即按下该按钮即可拍摄； 1.6▲目镜筒：人体工学目镜筒，100/0，50/50分光；倾斜角度10-30度，前后最多延长40cm； 1.7载物台：陶瓷涂层表面，载物台手柄为定位式，高度和扭矩可调，带双切片夹； 2物镜 2.1物镜转换器：六孔物镜转换器； 2.2物镜螺纹口径约为Ø25mm； 2.3▲平场半复消色差（Plan Fluor）系列物镜透镜不少于5个： 4X（数值孔径≥0.13，工作距离≥17.20 mm） 10X（数值孔径≥0.30，工作距离≥16.0 mm） 20X（数值孔径≥050，工作距离≥2.10 mm） 40X（数值孔径≥0.75，工作距离≥0.66 mm） 100X（数值孔径≥1.30，工作距离≥0.16mm，油镜） 314人共览附件 3.1示教显微镜带LED指示箭头（红绿光可切换）； ▲3.2配套共览附件，供14人以上同时观察。 4数码拍照系统 4.1必须与显微镜同一品牌； 4.2图像传感器：彩色CMOS图像传感器； 4.3拍照像素：2800 x 2000以上，总像素590万以上； 4.4动态预览速度：不少于15fps/2880 x 2048，30fps/1440 x 1024； 4.5接口：USB3.0以上； 4.6不低于0.55X C型接口； 5图像分析处理软件：拍照及录像图像采集，图像处理功能，形态学分析及测量功能。 6台式商务电脑：微型机型，配置不低于以下：不低于i7CPU/16GB内存/1T HDD+256G SSD硬盘/集显/DVD刻录/键盘/鼠标//27英寸2K显示器/WIN 10系统。 7除湿机：除湿量≥40（L/D），除湿效率1.62（kg/h,Kw））湿度可视化，连续排水无需倒水，定时时长≥6小时，额定功率≥650W。 8定做显微镜桌子：尺寸约长3.9米*宽0.8米*高0.75米。 |
| 6 | 生物显微镜(内部流水号32338) | 1.无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 2. 全金属主机，T型镜座设计。 3、同轴粗/微调焦系统，具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。 4. 防止肩部劳损的对称操作设计：载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。 5. 超硬镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程约75mm x 25mm。载物台驱动手柄可左、右更换，可实现X、Y、Z轴单手调节。载物台钢丝传动，阻尼可调，扭矩可调，X-Y移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录座标位置。 6.数值孔径N.A.0.9/1.25聚光镜，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注； 7. 五孔内倾式物镜转换器，高齐焦性、高同轴性； 8.宽视野三目镜筒，倾角约30度，瞳距调节55-75mm，视场数≥25mm； 9. 目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数≥22mm； 10. LED冷光源照明，寿命≥5万小时； 11. 高级平场消色差物镜： 11.1 5倍物镜，数值孔径≥0.10 11.2 10倍物镜，数值孔径≥0.25 11.3 20倍物镜，数值孔径≥0.40 11.4 40倍物镜，数值孔径≥0.65 11.5 100倍物镜，数值孔径≥1.25 12.摄影接口，内置0.55倍透镜； 13.与显微镜同品牌显微数码相机： 13.1 物理像素≥3000x 2000； 13.2 单像素尺寸≥2.4um*2.4um； 13.3 曝光时间≥1ms-1s；； 13.4 满井容量≥14000 e- 13.5数据接口USB 3.0; 14.与显微镜和数码相机同品牌软件： 14.1可快速采集图象及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象； 14.2具备测量功能，可通过创建二进制图像来进行自动测量，测量长度、面积、密度、色度参数集等不同目标和视场； 14.3采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、白平衡和伽玛值；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像； 14.4可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用； 14.5多用户界面自定义设置； 15 .DELL台式商务机：CPU I5以上，内存≥8G，不低于128SSD+1TB机械，液晶显示屏≥23寸，64 位Windows操作系统 |
| 7 | 顶空进样器(内部流水号32345) | 1、样品流路 样品流路温度：中温设置时，室温+10℃至220℃；高温设置时，150℃-300℃；1℃增量，精度±0.5℃ 进样阀：不小于 6 通阀 定量环：1ml Sulfinert 惰化处理(标配）；0.2 - 3.0ml (可选) 色谱柱规格：兼容约0.05~0.53mm ID，可实现徒手更换色谱柱 2、传输管线 材质：Sulfinert惰化处理 温度：室温+10℃至350℃，约1℃增量，精度±0.5℃ 长度：约300mm 3．恒温炉 温度范围：室温+10℃至300℃（约1℃增量，精度±0.1℃） 加热孔数量：不小于12个样品瓶位旋转托盘 振荡（平衡时）： 无， 1-5个级别（1 分钟内的搅拌次数随数值增大而增加） 4、样品瓶 样品瓶数量：不小于90位 5、气体控制 样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制，加压气类型可选He、N2。 载气控制：通过GC内置的AFC电子控制，载气类型可选He、N2、H2，控制模式可选恒流、恒压、恒线速度。 |
| 8 | 离子色谱仪(内部流水号32346) | 1. 系统控制器 1.1 可连接单元：输液单元≧4台；自动进样器：1台；柱温箱：≧4台；检测器：≧2台 1.2 连接单元数： 5（含溶剂输送单元） 1.3 操作温度控制：4~35℃ 1.4 电源：有输液单元提供 2. 惰性输液泵 （PEEK泵） 2.1 泵类型：串联双柱塞泵（柱塞杆容量：主：48μL；副：23μL） 2.2 最大排液耐压： ≧28MPa 2.3 流量设定范围：0.001-10.00ml/min. 2.4 流量精密度：≦0.062%RSD 2.5 柱塞清洗：有，自动 (选配) 2.6 减小脉动系统：通过压缩补充功能，无阻尼器 2.7 泵头材质：PEEK 2.8 安全措施：漏液传感器，高压、低压限制 2.9 流量稳定性：（0.2~0.5）mL/min ≦0.4%；（0.5~1.0）mL/min ≦0.1%；大于1.0mL/min ≦0.6% 3. 脱气单元 3.1 流路数目: 3流路（2路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液） 3.2 脱气流路体积：约400μL/每流路 4.柱温箱 4.1 控温方式: 强制空气循环 4.2 温度控制范围: 室温-8℃～85°C 4.3 温度精度：±0.1℃ 4.4 柱温箱容量：100mm色谱柱≧6支；300mm色谱柱≧3支 4.5 漏液传感器：液体及气体传感器 5. 自动进样器 5.1 进样方式：全量进样（标配） 5.2 最大耐压：≧20MPa 5.3 进样量设定范围：0.1-100μL（可扩展至约2000uL，选配） 5.4 样品容量: 1.0mL样品瓶*约175位；1.5mL样品瓶*约105位；4.0mL样品瓶*约50位；96孔板：≦ 2块（样品数约192个）；384孔板：最多2块（样品数约768个）除上述外, 1.5mL瓶约10个；50~768 5.5 进样重现性：≦0.3%RSD （10uL进样） 5.6 交叉污染：＜0.0052% 5.7 进样针清洗：进样前后任意设定 5.8 冷却功能：支持（SIL-20AC支持） 5.9 使用pH范围：pH 1-14 5.10 漏液传感器：有 6. 电导检测器 6.1 测定范围：约 60，000μS/cm 6.2 噪声: ≦ 0.7 nS/cm (特定条件、单抑制) 6.3 漂移: Cl-: 约2.0 nS×cm-1/30min（需提供计量院出具的校准证书，以实际报告结果为准。） 6.4 温度变化系数:约25 nS/cm /℃ 6.5 池温控制：双重控温 6.6 池体积：约0.30μL 6.7 耐压: ≧ 2.9MPa 7. 紫外检测器 7.1 光源: （SPD-40）氘灯；（SPD-40V）氘灯和钨灯 7.2 波长设定范围: （SPD-40）190nm～700nm；（SPD-40V）190nm～950nm； 7.3 双波长功能：支持 7.4 漂移：＜0.1×10-3AU/h 7.5 噪音：＜5.0×10-6AU 7.6 线性范围：＞2.5AU 7.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃(250nm，甲醇1ml/min)， 7.8 惰性流通池：光程：约10mm，池体积：约12μL、耐压：约12Mpa 7.9 流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 7.10 流通池温控：可调节 7.11 控温单元：标配光路系统和流通池) 7.12 流通池温控范围：9~50℃，步进约1℃ 7.13 双波长模式：支持 7.14 比例色谱功能：支持 7.15 波长扫描功能：支持 7.16 波长时间程序：支持 8. 阴离子抑制器 8.1 类型：自动再生电致膜式抑制器，抑制过程采用电解方式，无需再生液即可自动连续再生。 |
| 9 | 紫外可见近红外分光光度计(内部流水号32347) | 1.光学系统: 双光束 2. 分光器: 双光栅分光双单色器。 3.检测器：标配三检测器，紫外、可见区：光电倍增管R928近红外区：InGaAs光电二极管和冷却型PbS检测器 4. 测定波长范围: 185~3300nm 5.波长准确性: 紫外、可见区：±0.2 近红外区：±0.8 6. 波长重复精度: 紫外、可见区：±0.08nm以内 近红外区：±0.32nm以内 7. 谱带宽度: 紫外可见区：0.1～8nm，约 8档转换 近红外区： 0.2～32nm，约10档转换 8. 分辨率: 约0.1nm 9.波长扫描速度: 紫外可见区：约4500nm/min；近红外PMT/InGaAs区约9000nm/min；近红外PbS区约4000nm/min 10.杂散光:≦0.00008% (220nm,Nal ) ≦0.00005% (340nm, NaNO2) ≦0.0005% (1420nm, H2O) ≦0.005% (2365nm, CHCl3) 11. 漂移：≦0.0002Abs/h (电源启动2小时后,500nm，1秒积分) 12.光度准确性：±0.003Abs(1Abs) ±0.002Abs(0.5Abs) 13.噪音 ≦0.00005Abs (500nm) ≦0.00008Abs (900nm) ≦ 0.00003Abs (1500nm) 14.基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） |

子包4:全自动化学发光荧光图像分析系统等      (预算金额390.00万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光荧光图像分析系统(内部流水号31469) | 2 | 台 | 20.00 | 40.00 |  |
| 2 | 纳升级液体系统(内部流水号31474) | 1 | 台 | 100.00 | 100.00 |  |
| 3 | 全自动温和组织处理器(内部流水号31475) | 1 | 台 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 直接分析型单四级杆质谱仪(内部流水号31476) | 1 | 台 | 70.00 | 70.00 |  |
| 5 | 实时荧光定量PCR仪(内部流水号31846) | 2 | 台 | 60.00 | 120.00 |  |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光荧光图像分析系统(内部流水号31469) | 一． 相机要求： 1.制冷CCD 相机： 2.制冷方式：半导体制冷 ▲3.制冷温度： 小于-35℃或更低温度，动态实时显示 CCD 制冷温度）， 4.像元尺寸：≥ 4.54um×4.54um； 5.硬件像素： ≥600万像素）； 6.有效像数：≥ 2688×2200； 7.图像分辨率：≥ 600DPI； 8.感光效率： >75%；暗电流：＜0.00015； 9.读出噪声： 4e- RMS at 650 kHz； 10.线性范围： ≥16 bit（ 0-65535 灰阶）； 11数据传输： USB3.0 二．镜头：高清晰大口径高通透电动镜头，用过电脑实现焦距调整，光圈参数≥F/0.8 三．辅助光源 1. LED 反射光源 2. 双侧三色 RGB 荧光激发光源：蓝光、绿光、红光，可进行多色荧光检测 3. 紫外透射光源 302nm 四．拍摄面积：≥ 20cm×20cm ▲五. 配备530nm 滤光片、590nm 滤光片、605nm 滤光片、690nm 滤光片。 六. 图像采集分析软件：具有可实现拍摄、灰度分析、Marker 叠加、图像旋转、裁剪、反色处理自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率等功能 七．化学发光检测： Western blot、 Southern blot、 Northern blot、 Dot blot 等发光实验； ▲八．多色荧光检测：可实现多通道荧光检测： cy2/ Alexa Fluor488/ DyLight488、 cy3/ AlexaFluor555/ DyLight550、 cy5/ Alexa Fluor647/ DyLight649；具有ROX检测功能。 九．活体成像功能：具备基础的LUC原理及GFP原理的动植物活体成像功能 十．配置要求：主机1台、分析软件1套、电脑1台（计算机要求：CPU I5处理器或相当或更好，内存：≥1G，显示尺寸：≥19英寸） |
| 2 | 纳升级液体系统(内部流水号31474) | 1.设备用途: 纳升级自动化移液平台是用于蛋白筛选实验、蛋白质高通量结晶、药物筛选实验、单细胞测序文库制备等实验中的纳升级液体加样。 2.主要功能：对液体样品精确吸取和移液，能进整行整列进行加样； ▲3.机器至少适用于96孔，384孔，1536 孔三种板，并且兼容多种SBS型的座滴板； 4. 单次加样范围：最小加样量≤25nl至最大加样量 ≥1,200nl， ▲5.加取样品精度：在50nl时CV<10%， 在100nl时CV<8% 6. 移液模式：一次吸取多次加样；能多次吸取一次加样，并进行样品混合 7. 在96孔板悬滴实验中，能单列进行化合物的梯度稀释；在悬滴实验中，能进行单列镜像移液操作，无需中间步骤，即可完成悬滴法实验； 8.支持≥100块板以上的枪头无需人工更换枪头，； 9.定位精度：≤ 0.1 mm ； 10. 操作软件：能预设3种以上用的实验程序； 11.计算机：计算机一台；要求：CPU I5处理器或相当或更好，内存：≥1G，硬盘 ≥1T，显示器尺寸：≥19英寸 |
| 3 | 全自动温和组织处理器(内部流水号31475) | 1、样本容量：≤0.5nl-≥10ml。 2、标本大小（重量）：最小重量≤20mg至最大重量≥4000mg 3、顺时针或逆时针旋转，最小转速：≤200rpm至最大转速≥4000rpm 4、独立的加热模块数：≥8个 5. 一次处理样品不少于八个，可以同时处理八个不同的样品。 ▲6. 标本处理：密闭的空间，全过程必须达到菌操作。 7、样本处理应用程序≥40种，有专门的程序应用于肿瘤、脾脏、神经组织等。 8，满足新鲜组织、冰冻组织制备组织匀浆、满足核酸提取功能，制备出的组织匀浆可以满足蛋白制备，提取，分析等应用。 9. 所获得的单细胞悬液用于细胞分选，细胞培养，流式分析等多种不同的后续应用。 ▲10. 必须用于新鲜组织处理后，样品中是高活性的单细胞悬液，将组织处理成组织匀浆。 |
| 4 | 直接分析型单四级杆质谱仪(内部流水号31476) | ▲1.配备大气压固体分析探针离子源(ASAP)。样品无需前处理，无需色谱分离，实现通过毛细管直接蘸取液体或固体样品直接进质谱进行分析的功能。 2． 具有离子源碎裂功能，通过离子源不同的电压设置获得目标化合物的碎片信息。 3.仪器能设置等温、急速升温或梯度升温曲线，能设置时间和温度设定值。 4.大气压离子源具有抗污染能力。 5. 离子源传输部分采用锥孔设计，不得使用毛细管接口，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞。 6真空系统 ▲特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。 7. 检测器 光电倍增器密封在真空玻璃内，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。 8 质量范围: 最小质量数≤30至最大质量数≥1200amu; 9 分辨率：≤0.7 Da 10．质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr， 11.质量精度：± 0.2 Da； 12. 扫描速率 ≥10000 amu/s 14.灵敏度： 100 ng/μL奎宁溶液或其他有机物中进行分析，得到提取离子流或母离子图中的强度≥(2X107) 15.计算机：计算机一台；要求：CPU I5处理器或相当或更好，内存：≥1G，硬盘 ：≥1T 显示器尺寸：≥19英寸 |
| 5 | 实时荧光定量PCR仪(内部流水号31846) | 1.加热方式：采用半导体加热方式； ▲2.加热模块：银质模块或优于银热传导更高的金属模块； ▲3.孔间温度均一性：≤±0.1℃； 4.温控准确性：±0.1℃； 5.96孔模块样本容量范围：最小体积≤10ul，最大体积≥100 ul； 6.运行速率：96孔模块1小时内完成≥40个循环的PCR扩增检测； 7.光源：高强度白色固态光源，光源寿命长大于1万小时； 8.光学检测系统：冷CCD同步检测 9.可检测通道数：≥6个； 10.灵敏度：能检测单拷贝基因； ▲11.动力学范围：≥11个数量级； 12.重复性：样品检测变异系数CV＜0.15%（Cp值）； 13.检测模式：支持染料检测、水解探针（TaqMan探针）、杂交探针检测模式； 14.软件功能：具有绝对定量、相对定量、基因分型、产物鉴定、熔解曲线分析、颜色补偿等功能； 15.配备高分辨率熔解曲线功能 16.配置要求： 16.1 主机1台， 16.2 96孔模块1个， 16.3 控制软件1套 16.4计算机：计算机1台；要求：CPUI5处理器或相当或更好，内存：≥1G，硬盘：≥1T ， 显示器尺寸：≥19英寸 |