1.采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线数字脑电采集系统(内部流水号31425)国产 | 1 | 套 | 35.000000 | 35.000000 |

2、技术参数

| 1 | 无线数字脑电采集系统(内部流水号31425) | 1. 整体系统要求 ▲1.1. 数据可实现双频段传输 1.2. 可支持长时间实验, 至少两块电池 1.3. 放大器和同步盒可无线同步，同步精度小于1ms，能实现脑电设备和其他设备如TDCS,TMS精确同步 1.4. 无线传输能在多台设备同步采集，同步精度小于1ms 1.5. 能在各种复杂环境下工作，不局限于传统的屏蔽室 1.6. 电极帽防水等级高 1.7. 电极帽不受持续浸水影响 2. 无线放大器 ▲2.1.要求单级脑电导联64导 2.2. 采样率大于1kHz 2.3. 共模抑制比大于110dB 2.4. 16kHz 采样下DC-4kHz，高通、低通截止频率软件可调 2.5. AD转换位数为24 bit 2.6. 输入噪声小于0.4uVrms 2.7. 在线模式下记录脑电数据并监测阻抗值 2.8. 输入范围大于等于+/- 350 mV 2.9. 放大器可通过磁力直接吸附在脑电帽上，与电脑无线连接 3. 采集软件 3.1.同一软件支持实时采集和存储来源于多个放大器的数据 3.2. 被试的行为数据可以实时在线观察 3.3. 支持单极记录和双极记录脑电，可根据实验设计任意选择参考电极的位置 3.4. 能同时同步采集多导脑电、心电等多种信号 3.5. 采集时同一工作站采集的数据都可实时传输到任意一个工作站分析处理 3.6. 提供IP接口，可与BCI2000和BCILAB等通讯 3.7. 能在线滤波处理，离线时可重组数据 ▲3.8. 数据可实现在线和离线分析 4. 电极帽： ▲4.1. 电极帽不少于3个，国际标准10/20系统 4.2. 电极帽附件不少于 3套 4.3. 导电膏不少于15罐 |
| --- | --- | --- |

# 1.采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128导联事件相关电位(内部流水号32362) 进口 | 1 | 台 | 95.000000 | 95.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 128导联事件相关电位(内部流水号32362) | 1、具有听觉脑干诱发电位、脑电、事件相关电位、心电等采集分析功能； ▲2、脑电导联数≥128导； ▲3、主体设备可以拆开为两个64导脑电进行超扫描研究； 4、最大升级容量≥360导； 5、采样率≥19,000 Hz/导 ▲6、输入阻抗≥8 GOhms； 7、带宽范围大于0～2500 Hz； 8、A/D转换分辨率≥20Bit； ▲9、共模抑制比≥105dB 10、输入噪声≤0.7uV RMS，DC ～ 200 Hz； ▲11、灵敏度:直流模式不大于28nV/bit ，交流模式不大于5nV/bit； 12、系统增益≥1900； 13、放大器具有AC与DC两种采集方式，适用于不同的应用领域； 14、数据传输采用USB传输，避免中间信号转换造成延时误差； 15、专用数据同步盒支持至少3个并口/串口设备同步；支持USB和无线两种方式； 16、支持数据连续或分段采集； 17、放大器、刺激生成系统、脑电采集（包括输入阻抗测试）等均由系统自动校准； 18、在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离； 19、软件自动校准，使刺激与记录严格同步； 20、可进行单极记录和双极记录脑电，参考电极可根据实验要求任意选择相关位置； 21、具有多人同步采集功能，在同一个软件可实现至少8人同步数据采集功能； 22、可以在线进行脑电阻抗检测及数据分析；滤波（从傅氏变换到小波变换）、数据重组、叠加平均等功能； 23、支持2D和3D脑电地形图（时域及频域特征）；根据实验和研究需求进行数据滤波、去除眼电干扰及伪迹剃除；可进行事件相关的脑电位、同步分析；支持ASCII码；支持一键批处理。 24、电极帽支持导电膏与盐水两种方式； 25、导电膏介质可将阻抗降至7KOhms以下；生理盐水介质可将阻抗降至13KOhms以下； ▲26、脑电帽上的电极可以取下插入到放大器面板对应的插孔，放大器面板提供额外128个电极插口； 27、配置清单：至少包含1台放大器（含线缆）、1套采集软件、1套分析软件、1套刺激软件、1套64导电极帽（含64导电极）、1套128导电极帽（含128导电极）、专用工作站2台；硬件和采集、分析软件为同一个品牌生产； 28、投标产品为进口产品时，提供生产厂家的授权书； |